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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 二氧化碳点阵激光治疗仪等设备耗材采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20181010J
2.项目内容：二氧化碳点阵激光治疗仪等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2018年 10 月 10 日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2018年 10 月 10 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政小会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：熊老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18623239001
传    真： 023-56805001

2018年 9 月 17 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20181010 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	二氧化碳点阵激光治疗仪
	1
	台
	20万元∕台
	皮肤科设备


第二包：FJRYSC20181010 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	规格型号
	备注

	1
	过敏原检测试剂
	签年供货协议
	人份
	20项
	皮肤科专用材料


第三包：FJRYSC20181010 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	石蜡切片机
	1
	台
	14万元/台
	限进口产品


第四包：FJRYSC20181010 J-4（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	远程心电图会诊系统
	1
	套
	20万元
	         


第五包：FJRYSC20181010 J-5（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	技能培训教学模具
	1批
	各类
	20万元
	具体项目详见配置表 


二、主要技术参数

第一包：二氧化碳点阵激光治疗仪
一、用途：用于局部和全面部换肤，皮肤重建，萎缩性或凹陷性瘢痕（妊辰纹和皱纹、青春痘痘痕等）；光老化（皱纹、多种色素性改变、毛细血管扩张、毛孔粗大、脂溢性角化和日光性角化等）；改善肤色不均、毛孔粗大、皮肤粗糙、皮肤松弛；湿疹、皮肤淀粉样变、炎性痤疮、银屑病、白癜风；灰指甲、脱发辅助治疗；各种增殖型皮肤病（汗管瘤、睑黄疣、）；咖啡斑、雀斑、黑毛痣等。可选配增加私密功能：阴道紧缩。

二、技术参数

1、功能：汽化切割；浅表、深层磨削。
2、激光控制系统：
★2.1、激光管模式TM00模, 终端功率30W，峰值功率600W。
2.2、七关节输出导光系统，360度无死角。
★2.3、图形控制系统，国际和国内安全认证：FDA、CE、SFDA；可免费升级。
2.4、超脉冲电源控制系统，输出频率可达1000HZ，可以达到汽化温度。
2.5、焦点光斑直径≦0.1毫米。
2.6、刀头焦距 F=50ms。
2.7、引导光束， 532nm绿色半导体激光输出≧5mw。
2.8、10英寸工业级电容数码显示触摸屏。
3、软件控制系统
3.1、专业的原厂工作模式控制软件系统，五种工作模式，二种扫描方式可选。

3.2、三组控制系统可选(点阵、切割、私密)；五种输出方式（点阵、单次脉冲、重复脉冲、超级脉冲、连续）；二种扫描方式可选(顺序扫描，乱序扫描)。
3.3、连续工作模式，1-30W进步可调。

3.4、脉冲工作模式，脉冲间隔0.1ms ~ 99ms进步可调，脉冲停留0.1ms ~ 99ms，每0.1ms进步可调。

3.5、单次脉冲模式，脉冲间隔0.1ms ~ 99ms，每0.1ms进步可调。

★3.6、超脉冲频率1000HZ,1-1000 HZ可调。
3.7、可显示指引光工作状态，可自动控制开光关光。

4、扫描技术部分
4.1、激光波长： 10.6μm

★4.2、工作方式：振镜扫描（点阵）扫描方式：顺序、乱序扫描；HFLS范围：0.1×0.1mm至 20×20mm，范围内任意调整图形大小；扫描图形：直线，正方形，长方形，三角形，正六边形，圆形和椭圆形等多种图形可选；扫描速度：＞10m/s；扫描频率：600HZ；每点脉冲能量：1~99mj，每毫焦步进可调，点阵总能量：125mj-1000j；微点间距：0.1mm-2.5mm步进可调。
★4.3、点阵工作模式：表皮模式、深层模式、混合模式、除皱模式（私密模式选配）。 

4.4、扫描次数：可调
4.5、控制系统：扫描系统数字控制，数据线拔插式设计，双层屏蔽线，抗干扰能力强。
4.6、后台界面:能量自动校准，也可手动校准功率。
★4.7、扫描手具，经过EMC （电池兼容与辐射测试）。
4.8、支持远程诊断，可储存1000组客户档案资料；
   4.9、支持选配私密系统，增加私密功能。
三、配置清单
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	导光臂
	1
	副
	

	3
	扫描头
	1
	个
	

	4
	切割头
	1
	个
	

	5
	电源线
	1
	根
	

	6
	脚踏开关
	1
	只
	

	7
	锁开关钥匙
	2
	把
	

	8
	机箱门钥匙
	2
	把
	

	9
	保险丝（3A）
	4
	只
	

	10
	遥控联锁装置短路插头


	1
	个
	

	11
	保修卡、合格证
	1
	套
	

	12
	激光防护眼镜
	1
	副
	

	13
	使用说明书和临床资料
	1
	套
	


第二包：过敏原检测试剂
一、功能要求

1、体外血清学检测：检测食物过敏原和吸入过敏原及总IGE测定。

2、适应范围：过敏性疾病、蠕虫病、湿疹性或非湿疹性皮炎、IgE骨髓瘤等。

3、检测项目：满足临床基本检测项目20项。
第三包：病理切片机
技术参数

1、无疲劳操作，粗进轮的位置更接近操作者，使用舒适。有专门的修块功能键，修块时可以不用转动粗进轮。
2、切片厚度：切片厚度设定范围≥1-60μm
3、机械修块厚度：10μm和30μm可自由设定。
★4、水平进样≥29mm
★5、垂直样品行程≥69mm
6、最大样本尺寸：（宽×高×深）50mm × 66mm × 30mm
★7、采用方形0位指示的精准定位系统，并且有红色0刻度指示位，方便操作，避免误差。
8、E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长。
9、手轮的旋转极其平滑，弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。
10、安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片和样品。
11、通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。
12、刀架配有弹簧推刀器，可用该装置把一次性刀片推出刀架方便更换刀片，防止在更换刀片时误伤技术人员。
★13、刀架底面完整接触刀座，非镂空或双轨道设计，可保证刀座长时间固定在机体稳定工作，并方便清理剩余蜡渣。

二、配置要求
	序
	产品配置描述
	数量
	备注

	1
	主机（顺时针进样）
	1台
	

	2
	大手轮
	1个
	

	3
	小手轮
	1个
	

	4
	刀架
	1套
	

	5
	刀座
	1套
	

	6
	快速样本夹头
	1个
	

	7
	废屑槽
	1个
	

	8
	精准定位系统
	1套
	

	9
	配套工具
	1套
	

	10
	说明书
	1本
	


第四包：远程心电图会诊系统
一、项目要求：
针对医院心电图的检查现状，需要完善现有的心电图检查流程，覆盖心电检查到院内所有科室、病区。实现门诊、住院心电图通过接口、扫描腕带等方式获取患者检查信息。心电图的检查报告实现无纸化，病人需要时可自助打印报告。所有的心电图检查报告通过电子病历接口实现共享，临床医生可通过浏览器进行心电图分析报告。

二、系统软件配置要求：
	编号
	
	软件名称
	功能
	单位
	数量

	1
	数据管理与服务
	数据库服务模块
	提供心电图网络的数据库管理服务
	套
	1

	
	
	存储管理器模块
	提供心电图信息的存储服务
	套
	1

	
	
	临床WEB浏览模块
	临床科室提供心电波形与报告浏览服务
	套
	1

	
	
	系统网络接口
	与HIS、电子病历、PACS、体检系统等系统集成
	套
	1

	2
	门诊
	预约登记系统
	从HIS获取心电图电子申请
	套
	1

	
	
	排队叫号系统
	预约排队、分诊
	套
	1

	
	
	心电医生诊断工作站
	集中分析处理编写心电报告
	套
	3

	
	
	电生理设备连接
	连接电生理设备，接入网络
	套
	

	
	
	主任管理系统  
	主任审核、权限管理，数据管理统计
	套
	1


三、产品技术要求：
★系统功能概述：心电数据库管理功能、预约登记功能、统计检索功能、心电显示功能、报告输出功能、WEB浏览软件功能等，以上功能要求医疗器械注册证（登记表）明确说明，为医院合法开展业务提供保障。
1、心电信息管理系统服务器端软件
支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；
软件系统架构必须基于SOA三层架构体系技术，支持B/S和C/S两种架构设计。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。为保证系统集成的规范与稳定，要求企业具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成与服务资质证书。
2、心电图图文报告临床科室WEB浏览软件
★2.1、提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据，要求提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书；
2.2、提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；
2.3、提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能；
2.4、WEB浏览支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能，浏览时可进行报告，支持报告助手点选输入；支持波形放大叠加分析、波形打印。
3、心电图WEB诊断
★3.1、提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手；支持远程会诊报告的接收，心电图波形原始数据的分析，会诊结果发布的功能；支持区域内医院用户的增加、删除、修改、查询管理的功能；支持区域内医生用户的管理功能；要求现场提供WEB界面心电图分析、报告编辑演示；
3.2、病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送、已打印状态；
3.3、显示同步十二导心电图波形。支持根据医生习惯自定义多种显示模式，包括12*1、6*2等；可进行电压调节与走纸速度调节、电子标尺测量功能；
3.4、自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，以供学术研究；
3.5、支持多级报告助手功能，提供标准的心电图诊断语句模板点选输入，辅助医生快速的进行报告编辑；
3.6、支持医院管理功能，根据不同的权限可对医院信息进行增加、删除、查询、修改等操作；
3.7、支持用户管理功能，根据不同的权限可对医生用户信息进行增加、修改、删除、查询等操作，支持用户权限、用户密码的修改功能。
4、心电信息管理系统DICOM SERVER软件
数据的传输基于自主开发的NFS技术，不设置任何的开放式传输机制，只能基于NFS的内部认证方可传输，避免了数据在网络上被非法调用与修改。保证了临床各个终端采集的心电图数据能够准确发送至服务器中心，并与HIS提供的患者数据保持一致。同时服务器端能及时稳定的把数据发送至会诊工作站，便于医生实时分析会诊。
心电数据异常值自动提醒与危急值管理模块
5.1、所有心电检查数据传输至网络之后，诊断医生工作站以弹窗、声音提示医生新病例到达。
★5.2、系统后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危机，即时在工作站发出提醒，同时在心电诊断工作站中，把存在危险情况的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并以特殊颜色给出提醒。（要求提供实际软件界面截图）
5.3、对于已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。
5.4、系统可与短信平台对接，直接将危急信息发送至主治医生或给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。
6、心电图预约登记工作站
检查科室获取医生的电子检查申请单用于检查预约心电图、动态心电的待检查患者，并实现分诊。完成患者信息的录入工作。该模块通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者信息。登记的患者信息可直接发送到连接心电图机电脑上。预约登记支持条形码打印。
7、电子叫号系统软件
应用于门诊心电图室与预约登记工作站联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息，同时可显示其它多媒体信息。护士站可以手工调整队列支持打印扫描条型码，病人卡的识别。提供标准女声语音库。
8、“三合一”会诊报告系统软件
★提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具，要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书。
静息心电分析软件功能参数：
8.1、心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。
8.2、新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。
8.3、多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。
8.4、在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。
提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。
8.6、支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。
支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。
具有12导心电图叠加分析，复合波功能。
8.9、心电信息网络系统中的医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。
★8.10、冠心病定位技术：要求提供软件截图及定位原理文字说明。
8.11、新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。
★8.12、心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。（要求提供软件截图证明）
★8.13、提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。
8.14、病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。
可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。
9、科室管理系统软件
9.1、数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究，还可以对12SL测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息、原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）；
9.2、工作量统计、绩效考核、阳性率等的统计，用户可以自定义搜索模式，搜索结果可以输出成报表格式。
用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能。
系统用户分组、来源、专家共享等管理信息的设定功能。
9.5、权限及职责管理：通过不同级别用户设定，各自的口令修改，包括采集上传的用户、诊断分析的用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用。通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限，根据用户的权限，可以支持禁止普通用户操纵计算机。提供机器安全保护机制。
安全性：多级操作权限及密码设置。
10、移动式12导心电检查仪技术参数：
10.1、操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；
10.2、操作系统须为安卓系统 ；采集器支持WIFi、蓝牙移动网络技术，采集器重量＜70g，方便临床使用。（现场演示数据采集及传输）
提供蓝牙打印功能，供心内等科室现场打印纸质心电图。
具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。
支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接。
支持新病例接收语音提醒。
支持新病例接收软件推送提醒。
支持多导联心电图采集，12导、15导、18导同步心电图采集技术。
10.9、支持16导联同步心电采集功能，12导联平面心电图和心电向量立体心电图同时同步采集。（现场演示数据采集及分析）
★10.10、支持VCG（空间向量心电图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

★10.11、支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。
★10.12、支持FCG(频谱心电图)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。
★10.13、支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。
★10.14、支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。
10.15、支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。
10.16、支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。
10.17、支持心电图事件记录。
测量参数≥20种
10.19、患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。
10.20、心电图支持至少20000份病例存储。
10.21、可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。
10.22、支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。
11、支持Android、IOS智能手机浏览、分析图形并发报告。
提供移动心电分析会诊功能，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。
会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。（现场演示手机APP进行心电分析会诊）
其他要求
12、作为大型的医院（区域）信息系统的实施厂家，应具备良好的大型项目实施与集成能力，要求提供：
12.1、成熟度集成模型CMMI 3级或以上资质认证；
12.2、信息系统集成及服务资质认证；
12.3、项目主要负责人提供PMP项目管理专业证书同时提供本公司社保证证明。
第五包：技能培训教学模具
一、配置要求

	序号
	品名
	单位
	数量

	1
	移动交互式心肺复苏训练及考核系统（含平板电脑）
	套
	1

	2
	高智能数字化妇产科技能训练系统（计算机控制）
	套
	1

	3
	高级心肺复苏训练模拟人
	个
	4

	4
	高级婴儿气道梗塞及CPR模拟人
	个
	4

	5
	简易半身心肺复苏模拟人
	个
	4

	6
	闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型
	个
	1

	7
	经典成人气管插管模型
	个
	2

	8
	新生儿气管插管模型
	个
	2

	9
	高级妇科检查模型
	个
	1

	10
	电子孕妇腹部触诊模型
	个
	1

	11
	着装式乳房自检模型
	个
	2


二、技术参数

（一）移动交互式心肺复苏训练及考核系统（含平板电脑）

★1、可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。

2、心肺复苏全身模拟人功能：

2.1、模拟生命体征：                 

★2.1.1、模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。

2.1.2、颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。

2.1.3、模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。

2.1.4、可进行人工呼吸和心外按压。

★2.2、模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。

★3、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。

★4、训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。

★5、考核模式下，用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气时间，脉搏评估时间等。考核过程中，系统可同步显示模拟人操作曲线、操作数据统计和操作日志，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计和成绩单，老师可对学生的整体操作情况进行点评并输入到成绩单中。

★6、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。

7、模拟人采用无线连接，内置锂电池，工作时间不小于6小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；意识判断等生命体征和操作状态

★8、基于医教云的基础技能分步训练与评分系统：通过手机上医教云的微信服务号扫描模型上的二维码，可以获得该模型所对应技能的标准操作、标准操作视频，并且视频具备与标准操作相关联的视频锚点。训练导师可以分别扫描模型二维码和学生训练ID，用移动端调用该模型的评分表对学生的操作进行评分，评分结果可以反馈给学生（投标现场需携带样品进行现场演示，演示功能不全技术部分为0分）

（二）高智能数字化妇产科技能训练系统（计算机控制）

孕妇分娩模拟人主要功能：
1、急救技术：
   1.1、标准的气道管理功能，可进行口、鼻气管插管（插管位置在电脑上实时显示），经口气管插管，插管的位置和深度可检测。
   1.2、静脉穿刺：手臂静脉输液，静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。
   1.3、三角肌部位皮下注射，大腿外侧，三角肌肌肉注射，模块可进行上百次注射，便于更换。
   1.4、模拟药物治疗系统，可选择多种给药方式，可自定义添加，修改药物，能保存药物列表，药物存在各种药效生理反应。
   1.5、CPR：吹气时胸部有起伏，计算机监测按压位置及深度，计算机监测吹气量大小，实时数据图形显示，操作结束后有统计报告，能进行单人或多人训练考核，全程中文语音提示。训练、考核要求根据用户使用情况调节，共有三种模式选择。 
    1.6、模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪的操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。能选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。 
    1.7、可与临床真实设备相连接。
2、生命体征模拟：
    2.1、模拟孕妇的自主胸式呼吸，胸廓可上下起伏，口鼻有气流。
    2.2、模拟9种呼吸模式：正常呼吸、呼吸过浅、呼吸过深、库斯莫尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸、叹气样呼吸、不规则呼吸、呼吸停止。
    2.3、模拟不同强度宫缩：无宫缩、弱宫缩、中等宫缩、强宫缩。
    2.4、模拟产妇的的各种主诉，呻呤、咳嗽、呕吐等声音，真实再现产房的实际情景。
    2.5、实时监测宫缩曲线及FHR曲线变化。
    2.6、真实的动脉搏动，双侧颈动脉，右侧桡动脉可触诊到动脉搏动。模拟各种气道梗阻情况。
    2.7、多种孕妇心肺音，肠鸣音听诊。
    2.8、胎心音听诊，胎心率可调节。 
    2.9、模拟心电监护：可与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护，可查看实验室检查各项目：12导联心电图、X线、CT检查、血常规、尿常规、白带检查、电解质、乙肝两对半、唐氏筛查、血糖、凝血功能、血气分析、肝功能、肾功能、超声波的检查等，血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等。
3、模拟从待产到生产，以及产后护理的整个过程：
    3.1、配有“利奥波德手法练习用提升软垫”，可进行利奥波德手法练习。
    3.2、可模拟产前B超检查。
    3.3、软件控制胎头下降的位置，配合产前宫颈变化与产道关系变化模块，测量胎头的下降和宫口开大情况。
    3.4、配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练。   
    3.5、模拟正常分娩，臀位分娩，吸引器辅助分娩、肩难产（海龟征，肩难产手法）、脐带脱垂、前置胎盘、外倒转术
    3.6、分娩：可自动进行枕左前位分娩机制的演示，并伴有自动的宫缩，括衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎肩及胎儿的娩出，分娩速度可根据教学要求而调节。模拟宫缩，由气泵模拟不同强度，持续时间的宫缩。模拟分娩机转，在第一产程期间，缩复现象。下降是间段进行的，宫缩时胎儿头下降，间隔时略回缩。到宫口完全张开后（第二产程开始），缩复现象消失。
    3.7、模拟多种胎盘位置，胎盘碎片残留
    3.8、外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。
    3.9、产后48小时子宫按摩。 
    3.10、产妇护理：梳头，全身擦洗、穿换衣服等。
    3.11、上下固定假牙，可进行口腔护理。
    3.12、分开的手指及脚趾，可练习包扎术。
    3.13、四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，摆放各种体位。 
新生儿功能：
    1.1、静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。
    1.2、护理功能：眼清洗滴药、可进行新生儿清洗、包扎。
    1.3、可进行新生儿心肺复苏训练。
    1.4、可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃。
    1.5、可进行婴儿脐带护理，脐静脉插管训练。
    1.6、支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式
    2、软件系统：包括系统课件、专项技能训练、系统脚本操作、系统设置和脚本编辑。注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与团队配合能力。
    2.1、系统课件：该课件可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下11个课件：娠生理、妊娠诊断、正常分娩、产褥期及产后并发症、妊娠晚期出血、胎儿窘迫与胎膜早破、妊高症和早产、胎儿附属物异常、分娩期并发症、异常分娩、产科技术。
    2.2、具备：心律识别训练、分娩急救理论知识练习、心肺复苏训练、仿真AED使用训练、仿真除颤训练、场景脚本训练训练及考核操作模式。可选择学员姓名，查看考试成绩，对考试成绩进行评估，书写评语，提交。 
    3、系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改。
    3.1、系统配置设置：可对心肺复苏、虚拟监控器、虚拟体征日志设置参数。恢复本系统默认的技术参数。参数设定后，相应的训练操作时会发生改变。
    3.2、心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。
    3.3、虚拟监控器参数：可设置监视器在哪台计算机上显示，显示心电图导联和血氧探头。
    3.4、虚拟体征日志：设定体征自动保存间隔的时间。
    4、讲师登录密码修改：可修改登录密码，设置安全密码锁。修改密码后，登录时密码随之改变。
    5、脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的妇产科病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核。该脚本编辑支持打印功能

（三）高级心肺复苏训练模拟人

2015版国际心肺复苏指南特点：保证胸外按压的频率和深度；最大限度地减少中断；避免过度通气；保证胸廓完全回弹。      

1、CPR模拟人功能：

1.1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

1.2、模拟生命体征：                 

1.2.1、瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。   

1.2.2、颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

1.3、心肺复苏（CPR）标准操作训练，满足培训的需求。

1.4、进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。

2、CPR显示屏功能：

2.1、显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围。

2.2、操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示。

2.3、心外按压时电子监测按压部位。

2.4、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml 。 吹气量过少、合适、过大时，指示灯分别显示为黄色、绿色、红色。

2.5、条形码显示按压深度：正确的按压深度5cm以上,不超过6cm。按压深度过少、适合，指示灯分别显示为黄色、绿色。                

2.6、操作频率：100-120次/分，以“嘀”声为标志。

2.7、操作周期：30次有效的按压后2次有效的吹气，5个周期。

2.8、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳定后输出电源6V；或采用4节1号电池直流电源。

（四）高级婴儿气道梗塞及CPR模拟人

1、功能特点： 

1.1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。

1.2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压。

1.3、气道贯通时的胸部扩张。

1.4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。

1.5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

1.6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨

2、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，头、颈壳、下吧、胸压机构采用进口ABS材料，注塑而成。躯干部外部有全面、涤纶布料制成。具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。
（五）简易半身心肺复苏模拟人

1、功能特点：

1.1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美。。

1.2、人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm：按压深度正确，有正确蜂鸣提示；按压深度过小，有报警蜂鸣提示。

1.3、模拟标准气道开。

1.4、人工口对口呼吸（吹气）：吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml≤）。

1.5、操作频率：最新国际标准：100-120次/。

1.6、操作方式：训练操作

1.7、电源状态：电池

2、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

（六）闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型

产品主要功能：
1、模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。

2、模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。

3、掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。

（七）经典成人气管插管模型

产品主要功能：

1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。

2、活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感。

3、舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门。

4、显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压。

5、可指示环甲膜穿刺部位。

6、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

7、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

8、进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。

9、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

10、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

（八）新生儿气管插管模型

产品主要功能： 

1、逼真的新生儿解剖结构。

2、经口、鼻气管插管。

3、仿真材料的功能模拟。

4、可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。

5、模型尺寸：自然大：高17cm，宽13cm，厚10.5cm

（九）高级妇科检查模型

产品主要功能：

1、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能：正常和各类异常子宫触诊。妇科双合诊、三合诊的检查。阴道窥器和阴道镜的检查。肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。宫内节育器的放置与取出。观察隔膜的大小和位置。观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。
     2、可更换宫颈模型11个和子宫和附件模型9个。
     3、内部结构组成部件：正常与异常宫颈模型、宫颈病理模型、正常与异常子宫和 附件模型、正常子宫和附件模型、异常子宫和附件模型。
（十）电子孕妇腹部触诊模型

产品主要功能：

1、模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。

2、通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。

3、内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。

4、利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。

5、胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。

6、可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。

7、胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。

8、乳房护理。

（十一）着装式乳房自检模型
产品主要功能：

1、模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房，采用进口材质，皮肤柔软，手感真实。

2、可平铺于桌面进行演示教学。

3、配有布质松紧带，也可佩戴于胸前进行自我检查，长度和松紧度也自行调节。

4、各种常见乳腺肿瘤及其典型特征包括：乳腺增生、良性肿瘤边缘光滑可移动、乳腺内有多个大小不同、质地较硬的恶性肿瘤、恶性肿瘤淋巴转移，左侧腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连、乳头凹陷、皮肤橘皮样改变、一侧乳头溢血。

5、可触摸到8种，10个病变模块。

三、商务条款

（一）、招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
注：投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

（三）、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）、付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.耗材采取滚动付款方式，即每月期满后凭销售及使用记录清单结算上一个月费用。

3.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）、其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所挂网价，否则，视为无效报价。
2、耗材报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。

（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。

二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。

（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。

（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2018年 10月10日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20181010（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“二氧化碳点阵激光治疗仪”等设备耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准

附件12：奉节县人民医院设备采购低价中标评标标准

附件13：奉节县人民医院医用耗材采购综合评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）

所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）

根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               

设备采购低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加5%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（含3条）即为无效投标。


附件13：
耗材采购竞争性谈判综合评标标准

	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和

资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	
	公司实力

（5分）
	注册资金100万元以上得3分；注册资金1000万元以上作为责任赔偿能力强可获加分，最多可加2分。
	

	
	廉洁诚信承诺（5分）
	应答人满足廉洁诚信承诺书要求得5分；存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决，不再进入下步评审。
	

	响应性

评审
	实质性响应（40分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得10分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣2分，扣完为止；

3、产品质量获国际认证可加5分；

4、产品技术获国际专利可加5分。
	

	
	售后服务能力（20分）
	1、能全天候满足临床使用需求，保障供货并能根据医院实际需要免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得5分；

2、供货产品种类满足使用科室专业所有要求得5分；
3、能配合医院完成人道主义救助工作，（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的可加2分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的可加5分；

退换货保障：保障库存产品效期，无条件更换临界产品5分。
	

	
	
	
	

	
	商务报价

（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；
2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网均价（即交易参考价）；

3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加4分；

4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。

5、未挂网产品在满足技术要求的前提下，以挂网产品为参照降1分后计算报价得分。
	

	总分
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