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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 高频电刀等设备耗材采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20181114J
2.项目内容：高频电刀等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2018年 11 月 14 日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2018年 11 月 14 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：熊老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18623239001
传    真： 023-56805001

2018年 10 月 24 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20181114 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	高频电刀
	1
	台
	14万元∕台
	


第二包：FJRYSC20181114 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	儿童除颤仪
	1
	台
	7万元∕台
	

	2
	婴儿培养箱
	1
	台
	5.2万元∕台
	具蓝光功能

	3
	婴儿培养箱
	1
	台
	4万元∕台
	具氧浓度功能

	4
	LED台式黄疸仪
	2
	台
	0.9万元∕台
	


第三包：FJRYSC20181114 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	呼吸湿化治疗系统
	1
	台
	6.5万元/台
	


第四包：FJRYSC20181114 J-4（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	最高限价
	备注

	1
	技能培训教学模具
	1批
	20万元
	具体品目、单位、明细数量详见附件14《技能培训教学模具招标产品目录》


第五包：FJRYSC20181114 J-5（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	采购内容
	备注

	1
	尿沉渣检测试剂
	签年供货协议
	主要含：尿液分析试纸、有形成分分析试剂包、清洗液、一次性尿管等。
	试剂名称、规格根据所投标品牌注册名称报价。评标按人份计算投标产品综合单价。


第六包：FJRYSC20181114 J-6（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	采购内容
	备注

	1
	凝血项目检测试剂
	签年供货协议
	具体品目、单位、型号详见附件15《凝血分析类试剂招标产品目录》
	本项目指定希森美康品牌投标，中标前无需产品授权。


二、主要技术参数

第一包：高频电刀
技术参数

1、主机频率（单、双极）＜355KHZ，喷射电凝模式最高峰值电压＜4400V。
★2、具备硬件模块和软件升级功能，可根据需求实现个性化配置，单双极所有功能需用同一脚踏控制。
3、模式、效果、功率设置可通过触摸按键完成，需采用中文操作界面。
★4、多种功能调节方式：≥3种，至少包含电压调节、电弧调节、输出调节。
5、具有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率可根据组织变化进行动态智能调节，输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
6、电切最大输出功率：额定500Ω时，负载≥350W，电凝最大输出功率≥200W。
7、单极切割模式需有自动电切、高能电切、无血电切、无血电切圈等模式，且7级效果可调。
8、单极电凝模式需有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝等模式。
★9、具有中性电极安全监测系统，可对病人组织阻抗、连接情况、负极板敷贴情况、电流平衡进行全方位监控，病人实时阻抗数字能在屏幕显示。
★10、新生儿手术时可打开新生儿中性电极监控功能，保证新生儿手术的最大安全性。
11、单极模式下可进行1—98s一次不间断启动时间设定，避免误操作导致的风险。
12、双极模式需带自动启动功能，在该模式下可对自动启动延时0.1—9.5s设定，以便操作医生有充足时间接触组织，避免对非手术部位损伤。
13、产品质量通过CE或FDA认证。
14、电气安全性能：属I类CF型设备，具有除颤仪放电效应的防护。
配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	双脚踏开关
	1
	个
	

	3
	中性电极
	20
	片
	

	4
	可重复使用极板导线
	2
	根
	

	5
	一次性使用电刀笔
	1
	盒
	

	6
	防黏连双极电凝镊子
	2
	把
	


第二包：（一）儿童除颤仪
技术参数

1、工作环境：工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃，环境湿度≥95%均能正常工作。
2、性能要求：
2.1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。
2.2、显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。
2.3、除颤能量的最高能量≤200J。
★2.4、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。
2.5 、手动除颤能量最小是1J。
2.6 、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。
2.7、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。
2.8、除颤能量采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。
2.9、标配手动除颤、AED和同步电复律功能。
★2.10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒。
2.11、
主机≥3道波形显示。
2.12、
可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。
2.13
、标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护
2.14、频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15、具备事件标记功能。
2.16、具备生命体征趋势回顾功能。
2.17、具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。
3、电池
3.1、电池上具备电量容量状态指示灯。
★3.2、设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电。
3.3、 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击。
3.4 、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。
3.5
电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。
4 、安全性：
★4.1、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。
★4.2、在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。
4.3、每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。
4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。
4.5、每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。
4.6、主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。
4.7、主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。
5、数据存储:

5.1、 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个容积描记波、研究波）仅限AED模式）事件和趋势数据。
5.2、 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要。
5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。
6 、打印机：
6.1、≥50mm热阵列打印机。
6.2、连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果。
6.3、自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警。
6.4、报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息。
6.5、走纸速度25mm/秒。
6.6、纸张尺寸≥50mm×30m

7、其它要求：
7.1、 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）。
7.2、 防水/防固体渗入等级≥IP54。
7.3、 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	除颤监护仪主机
	1
	台
	

	2
	体外除颤电极板
	1
	副
	

	3
	3导心电导联线
	1
	套
	

	4
	心电电极片
	1
	包
	

	5
	锂电池
	1
	块
	

	6
	热敏打印纸
	1
	卷
	

	7
	50欧姆检测负载
	1
	个
	

	8
	操作说明书
	1
	本
	

	9
	电源线
	1
	条
	


（二）婴儿培养箱（具蓝光功能）
配置要求：
主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz
2、输入功率：≤1000VA

3、控制方式：箱温和肤温两种温度控制。

4、箱温控制范围：25～37℃    
5、皮肤温度控制范围：34～37℃
6、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃
7、升温时间：≤30min
8、培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃
9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
★12、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供注册证明）。
13、婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调。
14、采用低噪音的无刷直流电机。
★15、婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）（需提供注册证明）。
16、故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等。
17、湿度显示范围: 0%RH～99%RH

18、 湿度控制范围: 0%RH～90%RH

19、湿度控制精度：±10%RH

20、抽拉式水箱，水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”消毒。

21、温控仪（含加热器、电机）可整体抽出，方便维修。

★22、箱温、肤温、湿度分屏显示；温控仪上有单独液晶信息显示屏，可显示北京时间；设备有故障时，可显示故障代码，使故障原因一目了然，便于维修。

23、上黄疸治疗装置上面，可放置物品（如摆放监护仪、输液泵等设备），节约物品摆放空间。

24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4
25、具有正门独立锁定装置；
26、上黄疸治疗装置(光源为LED)：

★26.1、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2
26.2、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2  
26.3、有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  
27、下黄疸治疗装置：(光源为LED)

★27.1、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2
27.2、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2
27.3、有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2
28、产品使用期限大于或等于八年（需提供相关证明）。
★29、产品质量通过欧盟认证。
（三）婴儿培养箱（具氧浓度功能）
配置要求：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。黄疸治疗装置光源为LED，升降式机柜，称重装置。
主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤1000VA 

3、控温方式：箱温和肤温两种温度控制。
4、箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃）
5、肤温控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）
6、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃
7、升温时间：≤30min

8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
★12、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。
13、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调。
14、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）
15、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等。
16、湿度显示范围：0%RH～99%RH

17、湿度控制范围：0%RH～90%RH
18、湿度控制精度：±5%RH内

19、湿度显示精度：±5%RH内

20、氧浓度显示范围：0%～99%

21、氧浓度显示精度：±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）
22、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

23、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²   (光源为LED)

24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

25、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分  (配置黄疸治疗装置时)

26、重量显示精度：±1%内（配置称重装置时）

★27、产品使用期限大于或等于八年（需提供相关证明）

28、具有正门独立锁定装置。
29、具有RS-232接口。
★30、采用低噪音的无刷直流电机。
★31、双层恒温罩，自动风帘装置。
（四）LED台式黄疸仪

配置要求：

灯箱组件和吸盘。本机底部装有吸盘，可吸附在婴儿培养箱恒温罩的顶部；以LED发光管作为光源。
主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤50VA

3、辐照治疗距离：40cm

4、有效表面：400mm×200mm

5、有效表面上的总辐照度Ebi：≥1.0mW/cm²
6、有效表面上的最高胆红素总辐照度：1.2mW/cm²
7、有效表面上的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm²
8、胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

★9、工作噪声：≤45dB（A）[环境噪声在≤35dB(A)以下]
★10、蓝光波长：400nm～550nm

11、产品使用期限大于或等于六年。
第三包：呼吸湿化治疗系统
技术参数

★1、湿度可后台调节，满足不同季节，不同患者的要求。
★2、温度控制范围：31℃，34℃，37℃。31℃用于连接面罩、鼻塞导管、气管插管，34℃和37℃用于连接鼻塞导管、气管陈管。
3、主动加温湿化器，能分别提供31℃，34℃，37℃时，近100%相对湿度的气体。
4、内置实时氧浓度监测器，不需使用氧电池（无氧电池消耗），范围：21%~100%。
★5、流量调节范围：2～80 L/min。
6、空/氧混合的氧浓度可调节范围：21%~100%。
7、具有以下各种报警功能指示：内部故障、呼吸管路故障、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警，无法达到目标温度报警、检查工作条件报警、断电报警等共11种报警提示。
8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱。
9、呼吸管路性能：必须是内置螺旋形（沿内壁外沿）加热丝，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空气氧气混合后气体的温度和流速。
10、有大中小号各种鼻塞导管、气切导管、儿童鼻导管、口鼻罩等不同病人连接界面（有配套耗材）。
11、配备专业消毒工具套装1套，可进行快速设备内部弯头消毒，消毒效果达到灭菌级别。
配置要求
	序号
	产品配置描述
	数量
	备注

	1
	呼吸湿化治疗仪主机（内含：涡轮机1个、空氧混合器1个、加温湿化器1套、氧浓度监测器1个）
	1台
	

	2
	消毒工具套装
	1套
	

	3
	固定夹
	1套
	

	4
	托盘
	1个
	

	5
	置物篮
	1个
	

	6
	氧流量计
	1个
	

	7
	输氧管
	1个
	

	8
	台车
	1套
	


第四包：技能培训教学模具
技术参数
（一）心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统（教师机）
1、腹部触诊功能：
1.1、肝触诊：仿真病人根据触诊内容自动做出相应的体征和均匀的腹式呼吸，可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。

1.2、脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。

1.3、胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。

1.4、肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。共几十种，分为肝大、脾大、胆囊大；肝、脾、胆囊均大，且有大小、质地的变化。

1.5、常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。

1.6、乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等。

1.7、腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强、肠鸣音消失以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。

2、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。

3、学员信息管理软件：设定登录密码 、添加培训班 、修改培训班信息 、讲师信息编辑、本地数据信息查询 、学员信息录入和班级管理、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询、引入/导出学员信息及考试成绩：打印学员的答卷。
4、血压测量：模型体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量.
5、系统配置：教师主控台。心肺听诊、腹部触诊教学软件安装光盘1套、系统控制器1台、听诊仿真模拟人1具、腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具、听诊器1副、教师主控台桌，展示桌，计算机柜各1台、有源音箱1套、耳麦1副、集线器/交换机1台、系统说明书1份、血压测量仪1套。
（二）心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统（学生机）

1、胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点：本模拟人为半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护。人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。听诊模拟人采用地标技术，彻底的解决心肺音传播变调的问题，并采用混音技术，更加真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。

2、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊。

2.1、心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。

2.2、肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。

3、鉴别听诊：心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比。肺脏部分：可分别听到这两种易混淆的声音。

4、心肺听触诊多媒体教学系统软件：学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。该软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。

5、心肺听诊综合考试系统软件：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。

6、学员信息管理软件：设定登录密码、添加培训班、修改培训班信息、讲师信息编辑、本地数据信息查询、学员信息录入和班级管理、引入/导出学员信息及考试成绩，打印学员的答卷。
7、系统配置：学生实验台(TC组合).心肺听诊、腹部触诊教学软件安装光盘1套、系统控制器1台、听诊仿真模拟人1具、腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具、听诊器1副、血压测量仪1套、耳麦2副、学生实验台桌、计算机柜各1台。
（三）不锈钢手术圆凳

质量要求：不锈钢带垫。

（四）成人胸腔穿刺模型

主要功能特点：

1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构

2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。

3、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

4、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。

5、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。

6、左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出

7、可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压

8、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。

9、进口PVC塑胶材料高温注压而成。

10、气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换。

（五）腰椎穿刺模型
功能特点：仿真标准化病人为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。

1、模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。

2、模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。

3、腰部解剖结构准确，体征标志明显。可模拟腰椎穿刺的真实情节、进针至黄韧带时有阻力、穿透黄韧带有落空感、进针入硬膜外腔时有负压产生、进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出、穿刺错误时有报警和语音提示。

5、可用于：腰椎穿刺、 硬膜外阻滞、腰部麻醉、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞操作。

（六）腹穿与股静脉穿刺模型

功能特点：

1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。

3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等。

4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。

5、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。

6、可进行无菌操作流程练习。

7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

8、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。

（七）成人骨髓穿刺模型

功能特点：

1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

（八）心包穿刺训练模型

1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。

3、可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。                                         

★4、模型后期可支持VR版心包穿刺术逐项演示系统本系统采用全真1：1建模的穿刺模型、物品、器材及虚拟操作学员，操作动画在动作捕捉棚内录制，精细表达操作过程。可以根据扫描模型二维码下载并打开APP进行学习。

 4.1、通过真人操作拍摄，动作捕捉系统录制，表情捕捉系统捕捉SP表演的表情，计算机系统后期制作，1：1人物模型匹配，人物动作自然不做作，不接受手工动画制作方式。

 4.2、所有物品、模型均采用1：1的全3D方式建模，运动部位设置骨骼，完全仿真物理特性（拉长、挤压及变形），可以完全按照现实中使用。

 4.3、Unity 3D制作，支持PC、IOS、Android等平台，支持HTC或三星头戴式VR设备。

 4.4、虚拟患者高度仿真，可仿真模拟患者各种表情，具备穿刺或操作部位内部解剖结构，并可以表达病症点所具备的病态结构。可以表现穿刺操作在人体内的行进过程，到达的位置和深度，以及操作前后人体各病症器官的变化。便于学生直观理解穿刺操作的意义和作用。

 ★4.5、操作过程可以通过VR设备或者平板触摸操作进行360°全角度观察，可以在任意角度观察，可以放大至术野操作区域，观察操作细节，可以在播放进度的任意位置暂停，可自由调节动画播放速度（快进或者慢放）。

 4.6、每个技能操作均具备与之相配套的标准操作步骤，并由真人配音讲解，并按照步骤逐项切分视频，用户可以根据操作步骤选择相应的动画进行播放和观摩。

 4.7、每一项技能操作的学习过程均支持医教云的自主学习平台上下载，用户通过本机安装的APP获取最新的VR资源、操作步骤、操作案例，3D解剖结构。

 4.8、用户端的APP支持连接临床技能操作评估系统，通过动作捕捉系统评估操作这的步骤，操作方式、操作位置等各项指标是否到达规定的要求。并可以和标准操作视频进行相同角度的对比观察和评分（投标现场需携带样品进行现场演示，演示功能不全技术部分为零分）。

（九）腕关节穿刺模型

1、具有手和腕关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。

2、可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感。

3、手和腕关节不同部位的腱鞘内注射或关节腔内注射。可从9个不同部位进行穿刺、注射。

4、具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。

（十）踝关节穿刺模型

1、具有足和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。

2、可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感。

3、足和踝关节不同部位的软组织内注射或关节腔内注射，可从9个不同部位进行注射。

4、具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。

（十一）开腹关腹训练模型

 产品主要功能：模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。

1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。

2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。

（十二）肠管吻合模型

1、模型采用高分子材料，具超强的韧性及弹性。

2、近似真实的学习、训练肠吻合术技巧。

3、模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练。
4、模型长度为30cm，有30mm直径和20mm直径两种型号,可反复使用上百次。
5、提供手术器械进行切开、缝合练习。
（十三）打结训练模型

1、模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。

2、采用磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。

3、可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。

4、模拟血管可更换。

（十四）表面出血结扎训练模型
1、产品具有皮肤和皮下组吸织，分层清晰，组织张力和弹性真实。
2、提供手术器械，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等级外科操作训练。

3、模型有粗、细血管可反复进行多次分离结扎止血练习。

4、模块废弃后可更换。

5、可用模拟血液注入管路内，模拟近似真实的血管，充满弹性。
6、模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真，操作真实和经久耐用等特点。

（十五）深部出血结扎训练模型

产品功能：打结训练设计具有五种不同型号圆柱构成的多种打结空间。 

1、可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 

2、可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 

3、可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。
（十六）血管分离结扎训练模型

功能特点：

1、模型经济、耐用，皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。

2、用于血管分离切断结扎训练与考核。

（十七）无菌术训练及手术切口设计训练模型

功能特点：

1、提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。

2、切口包括：甲状腺切除术、胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根）、右侧乳房切除术伴导管引流术、右侧胆囊切除术伴T管引流、剖腹探察术、右侧阑尾切除术、右侧结肠造口术（人工肛门）、右侧回肠造口术、腹部子宫切除术（横切口）、左侧胸廓切开术、右侧肾切除术（斜切口）、背部椎板切除术、骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期、右侧大腿截肢残端、右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合）、乳房脓肿切口（放射状或弧形切口）、气胸置管引流、耻骨上膀胱造瘘术、腹股沟斜疝切除术、股动脉穿刺切口。

（十八）气胸叩诊及穿刺训练模型

功能特点：

1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构。

2、有正确的解剖标记，用来帮助定位训练。

3、可使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练。

4、提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。

5、同一肺囊可反复操作几百次穿刺。

6、可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练。

7、产品由进口PVC塑胶材料高温注压而成。

第五包：尿沉渣检测试剂
功能要求
1、 产品质量符合国际实验血液学学会（ISLH）尿中有形成分计数参考方法的要求。

2、 质控品需通过国家CFDA注册认证。

3、 试纸条需具备氧化酶、磷酸盐共层技术，无需多层渗透即可有效防止葡萄糖和潜血测试中维生素C的干扰。

4、 样本检出率≥98%，准确率≥95%。
5、 测试项目不少于14项。

第六包：凝血项目检测试剂试剂
功能要求

方法学要求：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测，可做血小板聚集，可开展PT/APTT/TT/Fbg、因子VIII、IX、XI、XIII、ATIII、D-二聚体、FDP，vWF等项目。
三、商务条款

（一）、招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
注：投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

（三）、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）、付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.耗材采取滚动付款方式，即每月期满后凭销售及使用记录清单结算上一个月费用。
3.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）、其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所挂网价，否则，视为无效报价。
2、耗材报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。
3、分包5、分包6报价供应商报价前需提前与采购方管理科室了解招标要求。
（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。
（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。
（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2018年 11月14日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20181114（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“高频电刀”等设备耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准

附件12：奉节县人民医院设备采购低价中标评标标准

附件13：奉节县人民医院医用耗材采购综合评标标准

附件14：技能培训教学模具招标产品目录
附件15：凝血分析类试剂招标产品目录

附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

    2、成交价栏在开标前需空白。

附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）
所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               

设备采购低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加5%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（含3条）即为无效投标。


附件13：
耗材采购竞争性谈判综合评标标准

	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和
资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	
	公司实力
（5分）
	注册资金100万元以上得3分；注册资金1000万元以上作为责任赔偿能力强可获加分，最多可加2分。
	

	
	廉洁诚信承诺（5分）
	应答人满足廉洁诚信承诺书要求得5分；存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决，不再进入下步评审。
	

	响应性
评审
	实质性响应（40分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得10分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣2分，扣完为止；
3、产品质量获国际认证可加5分；

4、产品技术获国际专利可加5分。
	

	
	售后服务能力（20分）
	1、能全天候满足临床使用需求，保障供货并能根据医院实际需要免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得5分；

2、供货产品种类满足使用科室专业所有要求得5分；
3、能配合医院完成人道主义救助工作，（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的可加2分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的可加5分；

4、 退换货保障：保障库存产品效期，无条件更换临界产品5分。
	

	
	
	2、 
	

	
	商务报价
（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；
2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网均价（即交易参考价）；
3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加4分；
4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。
5、未挂网产品在满足技术要求的前提下，以挂网产品为参照降1分后计算报价得分。
	

	总分
	


	附件14：
技能培训教学模具招标产品目录

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统（教师机）
	套
	1
	　

	2
	心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统（学生机）
	套
	4
	　

	3
	不锈钢手术圆凳(带垫)
	个
	10
	　

	4
	成人胸腔穿刺模型
	个
	2
	　

	5
	腰椎穿刺模型
	个
	2
	　

	6
	腹穿与股静脉穿刺模型
	个
	2
	　

	7
	成人骨髓穿刺模型
	个
	2
	　

	8
	心包穿刺训练模型
	个
	2
	　

	9
	腕关节穿刺模型
	个
	2
	　

	10
	踝关节穿刺模型
	个
	2
	　

	11
	开腹关腹训练模型
	个
	4
	　

	12
	肠管吻合模型
	个
	10
	　

	13
	打结训练模型
	个
	4
	　

	14
	表面出血结扎训练模型
	个
	2
	　

	15
	深部出血结扎训练模型
	个
	2
	　

	16
	血管分离结扎训练模型
	个
	2
	　

	17
	无菌术训练及手术切口设计训练模型
	个
	1
	　

	18
	气胸叩诊及穿刺训练模型
	个
	2
	　


	附件15：
凝血分析类试剂招标产品目录

	序号
	名         称
	规格
	备注

	1
	定值质控血浆水平1
	10 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	2
	定值质控血浆水平2
	10 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	3
	定值质控血浆水平3
	10 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	4
	D-二聚体质控血浆(含1.2两个水平）
	10 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	5
	校准品
	10*1ml
	CA、CS仪器通用

	6
	凝血酶原时间(PT)
	10 x for 4.0ml
	CA、CS仪器通用

	7
	凝血酶原时间(PT)
	10 x for 10ml
	CA、CS仪器通用

	8
	部分凝血活酶(APTT)
	10 x 2.0ml
	CA、CS仪器通用

	9
	部分凝血活酶(APTT)
	10 x 10ml
	CA、CS仪器通用

	10
	氯化钙
	10 x 15ml
	CA、CS仪器通用

	11
	凝血酶时间(TT)
	10 x for 5.0ml
	CA、CS仪器通用

	12
	纤维蛋白原
	10 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	13
	纤维蛋白原
	10 x for 5.0ml
	CA、CS仪器通用

	14
	Owren's巴比妥缓冲液
	10 x for15 ml
	CA、CS仪器通用

	15
	乏II因子血浆
	3 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	16
	乏V因子血浆
	8 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	17
	乏VII因子血浆
	3 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	18
	乏X因子血浆
	3 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	19
	乏VIII因子血浆
	8 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	20
	乏IX因子血浆
	8 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	21
	乏XI因子血浆
	3 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	22
	乏XII因子血浆
	3 x for 1.0ml
	CA、CS仪器通用

	23
	抗凝血酶III
	500tests
	CA、CS仪器通用

	24
	InnovanceD二聚体测试盒(6套）
	24T
	CA、CS仪器通用

	25
	清洁液 I
	50 ml
	CA、CS仪器通用

	26
	清洁液 II
	500 ml
	CA、CS仪器通用

	27
	反应杯CA7000/CA1500
	3000 pcs
	CA、CS仪器通用

	28
	灯泡
	　
	CA、CS仪器通用

	29
	灯泡
	　
	CS5100仪器专用

	30
	比色杯
	　
	CS5100仪器专用

	31
	OLEANII清洗剂
	500ml/瓶
	CS5100仪器专用

	32
	FDP纤维蛋白（原）降解产物质控品
	高水平3*0.5ML低水平3*0.5ML
	CA、CS仪器通用

	33
	P-FDP纤维蛋白（原）降解产物稀释液
	2*40ML
	CA、CS仪器通用

	34
	P-FDP纤维蛋白（原）降解产物测定（免疫比浊法）
	R1:2*5ML R2:2*5ML
	CA、CS仪器通用

	35
	P-FDP纤维蛋白（原）降解产物校准品
	5*1ML
	CA、CS仪器通用

	36
	von Willebrand 因子抗原测定（免疫比浊法）
	4*2ML/4*4ML/4*5ML
	CA、CS仪器通用

	37
	蛋白S活性测定试剂盒(凝固法)
	6*1ML/2*2ML/2*5ML
	CA、CS仪器通用

	38
	LA1狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）
	10*2ML
	CA、CS仪器通用

	39
	LA2狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）
	10*1ML
	CA、CS仪器通用

	40
	正常范围定值质控血浆N
	10*1ML
	CA、CS仪器通用
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