
	送审部门分管院长审阅意见签字：
	招标办分管领导审阅意见签字：
	院主要领导审阅意见签字：


院内采购

竞争性谈判招标文件

项目编号：FJRYSC20190306J

项目名称：奉节县人民医院“儿童健康测评系统”等医疗设备采购（共5包）

采 购 人：奉节县人民医院

奉节县人民医院

2019年2月13日 

目    录
第一篇 采购邀请函…………………………………………………3 
第二篇 采购项目数量及质量技术要求……………………………4
一、采购项目一览表…………………………………………………4
二、主要技术参数……………………………………………………4
三、商务条款…………………………………………………………13
第三篇 报价供应商须知……………………………………………16
一、说明………………………………………………………………16
二、资格证明文件……………………………………………………17
三、响应文件…………………………………………………………18 
四、评审 …………………………………………………………….18
五、废标条款 ……………………………………………………….19
六、合同授予 ……………………………………………………….19
第四篇 响应文件格式 ………………………………………………20
一、封面格式 ……………………………………………………….20
二、响应文件格式要求 …………………………………………….21
第五篇  附件 ……………………………………………………….22
1、 竞争性报价函………………………………………………….23
2、 设备采购竞争性谈判投标报价表…………………………….24
3、 耗材采购竞争性谈判投标报价表…………………………….25
4、 技术响应偏离表……………………………………………….26
5、 服务响应偏离表……………………………………………….27
6、 质量保证书…………………………………………………….28
7、 法定代表人资格证明书……………………………………….29
8、 法定代表人授权委托书……………………………………….30
9、 报价供应商诚信承诺书……………………………………….31
10、 商务条款格式…………………………………………………32
十一、设备采购综合评标标准.……………………………………33
十二、耗材采购综合评标标准 ……………………………………34
十三、超声远程会诊系统综合评标标准 …………………………35
第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 儿童健康测评系统等医疗设备采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20190306J
2.项目内容：儿童健康测评系统等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2019年 3 月 6 日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2019年 3 月 6 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：易老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18996569882
传    真： 023-56805001

2019年 2 月 13 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20190306 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	儿童健康测评系统
	1
	套
	12万元∕套
	


第二包：FJRYSC20190306 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	病员加温系统
	1
	台
	8万元∕台
	


第三包：FJRYSC20190306 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	无创呼吸机
	1
	台
	20万元/台
	


第四包：FJRYSC20190306 J-4（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	超声远程会诊系统
	1
	套
	10万元∕套
	


第五包：FJRYSC20190306 J-5（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	妊高征预测分析系统
	1
	套
	7万元∕套
	


二、主要技术参数

第一包：儿童健康测评系统
技术参数
一、设备用途：
对儿童（0-18岁）的身心健康进行全面测评干预（含：生长发育、行为神经、精神情绪、心理健康及各种个别能力），使儿童问题早发现、早干预、早治疗。
二、技术要求：

（一）专业性及成熟性要求：
1、具有中国国家版权局颁发的系列儿童保健测评系统《计算机软件著作权登记证书》。
2、具有中国国家知识产权局颁发的全自动多功能儿童保健测试仪《实用新型专利证书》、全自动多功能儿童保健测试仪《外观设计专利证书》、儿童综合健康测试仪《外观设计专利证书》。
3、具有10年以上省级质量技术监督局核准的连续、有效的备案标准号（必须提供有效证明材料）。
4、须具备专业技术支撑：拥有中华预防医学会儿童保健分会副主委及以上专家作技术顾问。

5、产品性能稳定，上市时间不低于10年（以营业执照登记时间及相关有效证明材料为准）。

（二）主要项目

★1、PG儿童体格发育综合测评
2、WLSG儿童未来身高测评
3、PPVT儿童图片词汇测评
4、CRT儿童联合瑞文测评
5、ADHD注意力缺陷多动症测评
6、CONNERS（P）行为测评（父母）
7、CONNERS（T）行为测评（教师）
★8、GESELL儿童发育诊断测评(含测试工具)
★9、 ELMS早期语言发育进度测评(含测试工具)

10、HRSD抑郁测评系统（HAMILTON）
11、SCL-90症状自评系统
12、TQS儿童气质测评
13、CABS儿童孤独症测评
14、CARS儿童孤独症测
15、PIERS-HARRIS儿童自我意识测评
16、SAS焦虑自评系统（ZUNG）
17、HAMA焦虑测评系统（HAMILTON）
18、SDS抑郁自评系统（ZUNG）
19、DSI抑郁状态测评系统（ZUNG）
20、APGAR新生儿健康测评

21、THOMAS婴儿气质测评

22、NBNA新生儿行为神经测评

23、PDI婴幼儿动作能力测评

24、MIT多元智力测评

25、GIT儿童团体智力测评

26、ATC学龄前幼儿注意力测评

27、ACHENBACH儿童行为测评

28、ABC儿童孤独症测评

29、CLS儿童孤独感测评

30、HCHP（B）儿童保健手册

31、SOPB超常行为测评

32、CPQ儿童人格测评

33、SRSA社会适应性测

34、ASLEC青少年生活事件测评

35、RSS自信心测评

36、SGSS自我信念测评

37、SASC儿童社交焦虑测评

38、TAI考试焦虑测评

39、CES-D流调中心用抑郁测评

40、HCHP（A）儿童保健手册

41、MOD儿童绘人智力测评

42、DRIs儿童营养素测评

43、DATT画树人格测评

44、YGTSS耶鲁综合抽动症严重程度测评

45、MMCPC儿童控制知觉多维度测评

46、SBB儿童感觉统合能力发展测评

47、LEVANT幼儿心理健康测评

48、MHRSP小学生心理健康测评

49、MHRSM中学生心理健康测评

50、MHT学生心理健康诊断测评

51、GROWTH儿童体格发育测评

52、PCMD学前儿童动作发展测评

53、PASI学龄前儿童活动调查测评

54、MENTATION儿童心理状态测评

55、CSD儿童社会期望测评

56、SELF-IMAGE幼儿自我形象测评

57、IMAGINATION幼儿想象力测评

58、WCT威廉斯创造力倾向测评
59、SHY幼儿腼腆个性测评

60、LEADERSHIP儿童领导才能测评

61、YBOCS强迫症状测评

62、QSA自杀态度测评

63、SSCC学前儿童入学能力测评（含测试工具）

★64、CFCP脑瘫儿童综合功能测评
65、WPPSI韦氏学龄前儿童智力测评（含测试工具）

66、WISC韦氏儿童智力测评（含测试工具）

67、SBC儿童学习障碍测评

68、HSTAT学习习惯与应试技能测评

69、SPCE应试技巧和考试心理控制能力测评

70、HVPI霍兰德职业倾向测评

71、IAD青少年互联网成瘾综合症测评

72、PEM家长教育方法测评

73、EMBU父母养育方式测评

74、FES家庭环境测评

75、SRA小学生推理能力测评

76、S-M婴儿初中生社会生活能力测评

★77、M-CHAT婴幼儿孤独症测评

78、DDST儿童丹佛发育筛查测评（含测试工具）

79、NPD儿童神经心理发育测评（含测试工具）

80、LCT字母划消注意力测训

81、DCT数字划消注意力测训

★82、INMA0-1岁神经运动检查20项测评

83、ATTSPAN注意广度测训

84、IM瞬时记忆广度测训

85、SM短时记忆广度测训

86、SPMS空间记忆广度测训

87、RA再认能力测评

88、SJK儿童保健常用数据库

（三）性能特点：
1、具有测试、存储、分析功能。

2、自动分析出测试结果，结果可以预览。

3、具有摄像头摄像功能（被测儿童照片）；能打印出彩色报告单。
4、具有查询、统计、数据管理（备份、恢复、压缩数据库）、帮助功能。

5、气质测试包含4-11月、1-3岁、3-7岁、8-12岁四个年龄段。

★6、 DRIs 全自动多功能营养素测评：（1）、主界面“数据管理”中必须有：系统设置（可设置测试单位名称、申请者及测试者）、营养素标准更新、食物成分更新及添加、四季食谱更新及添加、数据备份与恢复、压缩数据库、修改登录口令。（2）、点击“测试”后，出现测评须知界面，该界面中应该有两种测评方式供选择（个体测评、团体测评）；进入任意一种后，须有被测试者的详细基础信息(其中要能“自动编号”、测试年龄纠错、“类别”选项、摄像等)。（3）、两种测评方式均含如下界面：各年龄段营养素推荐摄入量；实际摄入食物情况；食物查询（3种选择：查看食物成分、食物种类、依照营养素含量查询食物）；实际摄入量与推荐摄入量的比较；膳食平衡（2种选择：四季食谱建议、平衡膳食营养）；测试能在电脑上独立完成；测试结果分析由电脑独立完成（不用手工作业）。（4）、报告单应可编辑，同时必须显示：①、实际摄入营养量与推荐摄入量的对比情况;②、三大营养素（蛋白质、脂肪、碳水化合物）的能量贡献情况;③、三大营养素（蛋白质、脂肪、碳水化合物）的重量比;④、蛋白质来源分布及优质蛋白质情况；⑤、谷类食物提供能量情况 ；⑥、各餐能量分布占全天能量情况 ；⑦、实际摄入营养素的详细分析 ；⑧、建议摄入食物所含营养素情况 ；⑨、其他建议。

配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	显示器
	1
	台
	21寸以上

	2
	电脑主机
	1
	台
	推车式：含键盘、鼠标、CPUIntel core2、硬盘1T、内存4G、DVD光驱、集成声卡、网卡、显卡。

	3
	摄像头
	1
	个
	≥800万像素

	4
	彩色喷墨打印机
	1
	台
	

	5
	智能ABC移动台车
	1
	个
	

	6
	智能测试工具箱
	1
	个
	

	7
	测试软件
	1
	套
	

	8
	超声波婴儿称
	1
	台
	

	9
	超声波立式身高体重仪
	1
	台
	


第二包：病员加温系统
技术参数

1、高精度温度传感器，智能化温度控制，双重过温保护装置，确保加温安全性。
★2、输出温度35-40℃，接触面温度与设置温度误差不应超过±0.6℃，报警41.5℃±0.5℃。
3、采用直流安全电压24V工作，无触电风险。
4、对手术室其他设备无电磁干扰。
★5、双路输出，多种单、双个加温垫（毯）组合使用，温度分开控制，即插即用。
★6、柔软发热材料，发热均匀，非金属导丝类型，材料中无凝胶。
7、加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗，并且可透视X射线。
8、加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮。
9、无噪音。
★10、无耗材消耗，不会产生废水、废气。
第三包：无创呼吸机
技术参数

1、适用于成人及儿童。
★2、≥10.4英寸彩色液晶显示屏，显示呼吸设置、病人数据、波形和报警情况；同屏显示压力、流量、容量3项波形，可冻结观察，图标标示每次控制通气事件。
3、通气模式：BIPAPS/T，CPAP，PC, AVAPS。
★4、最大的持续流速能稳定地保持在240L/min，Auto-Trak TM自动漏气补偿0－60LPM，吸气触发和呼气切换不需手动调节，能自动同步触发和呼气切换。

5、开机系统自检，漏气口和管道连接测试功能。

6、非一体化加温湿化器，具有待机暂停功能。

7、漏气情况下氧浓度21％－100％精确可调和控制。

8、内置涡轮机，一体化移动方便。

9、近心端压力监测，保证监测参数的精确度。吸气压力IPAP：4－40cmH2O。
10、先进的面罩预设选择和记忆功能，提供最佳同步性。

11、实时监测参数：呼吸频率，吸气压力，呼气末压力，气道峰压，潮气量，分钟通气量，呼吸比，氧浓度，漏气量。

12、监测病人自主呼吸比例，了解病人自主呼吸能力。

13、实时报警参数：高呼吸频率，高气道压限制及报警，低气道压报警等，屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况。

14、压力上升时间可调（0.05－0.4），最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度，降低病人的呼吸功耗。
★15、后备电池，可持续工作6小时。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	台车
	1
	个
	

	3
	管道吊臂
	1
	个
	

	4
	无创呼吸管道
	1
	套
	

	5
	面罩
	5
	个
	原厂品牌，非一次性使用

	6
	加温湿化器全套
	1
	套
	

	7
	电池
	1
	块
	


第四包：超声远程会诊系统
技术参数
1、 设备用途：

医院有超声会诊、教学请求时，可通过系统向定点医院发起及时会诊请求或预约会诊请求，定点医院医生接受请求后，进入超声会诊界面，由奉节县人民医院医生对患者进行检查，实时检查图像同屏显示在定点医院会诊端，定点医院医生对其进行实时指导，并给出诊断建议，最终由定点医院医生为患者提供诊断报告。
二、技术要求：

（一）软件要求：

1、 用户信息模块：

1.1、 用户认证：

1.1.1、 支持用户的登录验证；
1.1.2、 提供用户认证信息的反馈，对于登录异常提供具体错误描述；
1.1.3、 支持医生账号登录。
1.2、 用户列表：
1.2.1、 支持显示所有可以会诊的诊室列表；
1.2.2、 支持鼠标移动至会诊列表上自动显示连入、邀请功能按钮，移出时自动还原；
★1.2.3、列表支持树状结构显示；
1.2.4、 支持显示/隐藏会诊列表；
★1.2.5、支持用户状态的显示（包括在线、离线等状态）；
1.2.6、提供通过用户列表直接操作连入建立会话以及邀请其他用户加入已有会话。
2、超声影像模块：

2.1、 图像要求：

2.1.1、 支持数字信号与模拟信号的采集；
2.1.2、超声影像的帧率应该不低于24fps；
★2.1.3、客户端的超声影像在任何情况下都需要与超声机的现有影像的宽高比需要保持一致；
★2.1.4、支持随时调节超声影像的亮度、对比度、锐度等影像参数；
2.1.5、在通话状态时，远端影像的显示应该连续且无掉帧。

2.2、 影像保存：

2.2.1、 支持超声影像的单帧截图保存；
2.2.2、 支持超声影像的录像保存；
2.2.3、 在非通话状态时，支持本地影像的保存；
2.2.4、在通话状态时，支持远端影像的保存；
2.2.5、在应用内提供访问本地影像保存路径的快捷方式。

2.3、超声手法辅助影像：

★2.3.1、支持提供单独的手法辅助影像，以辅助超声医师的诊断；
2.3.2、 在任何界面下，支持超声影像与手法辅助影像的同屏显示；
★2.3.3、支持超声影像与手法辅助影像的双屏显示；
2.3.4、 支持高清变焦摄像头；
2.3.5、 辅助影像的帧率应该不低于15fps；
2.3.6、支持手法影像显示/隐藏；
2.3.7、支持手法影像双击全屏最大化。
3、音视频编解码模块：

3.1、音视频编解码：

3.1.1、 视频编码支持H.264 High Profile；
3.1.2、 视频支持丢包恢复；
3.1.3、 音频编解码支持G711。
3.1.4、音频支持回声消除、噪声抑制、自动增益控制、抗抖动、抗丢包；
3.1.5、支持视频与单轨和多路音频的同轨道录制。
4、实时会诊模块：
4.1会诊预约：

4.1.1、 支持会诊预约和非预约两种模式运行；
4.1.2、支持预约功能；
4.1.3、支持预约模糊/精确查询；
4.1.4、支持修改预约信息。
4.2、检查信息：
★4.2.1、支持手动新建检查录入患者检查信息（检查部位、检查项目、患者姓名、性别、年龄等基本信息）；
★4.2.2、支持实时会诊时同步患者信息；
4.2.3、支持会诊界面展现患者基本信息。
4.3、 发起会话：
4.3.1、会话的发起方可以为主任用户，也可以为诊室用户，可以为上级医院，也可以为下级医院，即支持会话的连入与邀请功能；
4.3.2、 支持会话呼叫时醒目的界面与声音提示；
4.3.3、 支持呼叫超时自动停止；
4.3.4、 支持呼叫中取消呼叫。
4.4、 会诊操作：

4.4.1、 支持开启/关闭本地扬声器、麦克风；
4.4.2、支持一键截图、一键录像；
★4.4.3、支持动态影像标记功能，方便双方沟通；
4.4.4、支持将录制文件转换为教学资源，导入到超声远程会诊教学平台。
5、 超声报告模块：

5.1支持快速筛查；
5.2、 支持高级查询；
5.3、 支持打开程序默认显示当天需要会诊的病人；
5.4、 支持手动新建预约；
5.5、 支持双击报告列表查看报告；
5.6、 支持报告编辑；
5.7、 支持定向采集；
5.8、 报告编辑时支持远程采集超声影像；
5.9、 报告编辑时支持录制动态超声影像；
5.10、 支持查看单幅超声影像；
5.11、 支持录像回放，回放截图，回放快进；
5.12、 支持将超声静态图像插入报告；
5.13、 支持对插入报告的图片增加文字描述；
5.14、 支持取消已插入报告的超声静态图像；
5.15、 支持输入超声所见；
5.16、 支持输入检查结论；
5.17支持选择超声模板；
5.18、 支持选择描述字典；
5.19、 支持选择诊断字典；
5.20、 支持保存，提交，预览，打印报告；
5.21、 支持个人工作量统计；
5.22、支持本部门工作量统计；
5.23、支持检查附件上传、下载功能。
6、投标人及其所属产品制造厂商拥有相关超声产品的自主知识产权和源代码，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
（2） 硬件要求：

1、医学采集终端：

1.1、支持输入模拟视频信号：S-Video/BNC/RGBHV/VGA/DVI-A；
★1.2、支持输入数字视频信号：SDI/DVI-D/HDMI/DP；
★1.3、支持输出视频信号：HDMI×1，DP×1；
★1.4、支持超声设备的即插即用功能。
2、 显示器：
2.1、 面板尺寸：24英寸；
2.2、 最佳分辨率：1920×1200；
2.3、 响应时间：8ms；
2.4、 亮度：300cd/m2；
2.5、对比度：1000:1；
2.6、可视角度：178°。
3、 专业会议扬声器及耳麦

3.1、 耳麦支持USB与3.5毫米插头双连接；
3.2、 麦克风类型：降噪；
3.3、 麦克风灵敏度：标准灵敏度；
3.4、 支持静音功能；
3.5、支持PeakStop听力保护技术；
3.6、支持DSP回声抑制。
4、 高清摄像头：

4.1、 分辨率：1080p；
4.2、接口：USB 2.0；
4.3、变焦：4倍，自动对焦。

配置要求

	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	超声远程会诊卫星点软件
	1
	套
	客户端软件

	2
	医学采集终端
	1
	台
	用于采集超声图像

	3
	24寸显示器
	1
	台
	用于展示软件

	4
	专业会议扬声器及耳麦
	1
	套
	用于诊室采集和播放声音

	5
	高清摄像头
	1
	台
	用于采集诊室医生操作手法


第五包：妊高征预测分析系统
技术参数
1、检测方式：通过无创检测桡动脉脉搏波信号。
2、安全性能：符合GB9706.1-2007 医用电气设备安全通用要求。
3、适应范围：预测和监测妊高征。
4、脉搏波传感器技术指标：灵敏度≥6mV/kPa（≥4mV/g）；分线性度：0.5% ；量程：0～25g；
重复性＜0.2%FS ；直线度＜0.7%FS ；滞后＜0.4%FS。
5、信号放大倍数：0～500连续可调。
6、放大电路输入阻抗≥1000KΩ

7、共模抑制比 ≥80dB

8、具有波形显示功能。
9、采用模拟脉搏信号源，改变增益，在波形不出现失真时，各次波形系数的检测结果误差≤±3%。

10、各参数趋势图功能：趋势图中参数数值提示功能；趋势图妊周范围1-43周，检测日期自动调整。 配有强大的专家诊断模快支持功能，可随时跟据姓名和门诊号查询病历。

★11、系统配有脐血流安装接口，可升级安装脐血流检测系统。
12、可按照医生、时间段、年龄等条件统计病例。

13、检测结果自动备份和恢复功能

14、自动判别波形、波形不规范自动报警、自动诊断及自动分类功能

15、自动打印中文报告单功能，可选择A4、B5或A5任一纸型打印。

16、具有一键自动恢复功能，自动恢复到出厂状态。

17、能在室温10℃～40℃和相对湿度≤90%的环境下工作，连续工作时间≥10小时。

★18、《生产制造表》里注明可检测参数：系统可同时检测：收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均压（MP）、妊高征指数（RI）、心率（PR）、血管阻力（TPR）、血液粘度（V）、心排指数（CI）、肥胖指数（FI）等26个检测参数。

19、具有国家版权局计算机软件著作权登记证书。

配置要求

	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	
	检测主机
	1
	台
	含台车

	1
	计算机主机
	1
	台
	主频3.0G  赛扬D，内存4G，硬盘500G，光驱DVD-ROM，Windows7操作系统


	2
	彩色监视器
	1
	台
	19寸彩色液晶监视器，分辨率1440X900

	3
	黑白激光打印机
	1
	台
	

	4
	系统软件
	1
	套
	含专家诊断模板，病历储存查寻，打印，趋势图等功能。

	5
	脉搏波传感器
	1
	个
	


三、商务条款

（一）招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
注：投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所挂网价，否则，视为无效报价。
2、耗材报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。
（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。
（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。
（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2019年 3月6日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20190306（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“儿童健康测评系统”等医疗设备采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准

附件12：奉节县人民医院医用耗材采购综合评标标准

附件13：超声远程会诊系统综合评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  2 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　
法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　
日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

    2、成交价栏在开标前需空白；
3、本报价表单独封装。
附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的★条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（★）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）
所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               
耗材采购竞争性谈判综合评标标准

	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和
资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	
	公司实力
（5分）
	注册资金100万元以上得3分；注册资金1000万元以上作为责任赔偿能力强可获加分，最多可加2分。
	

	
	廉洁诚信承诺（5分）
	应答人满足廉洁诚信承诺书要求得5分；存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决，不再进入下步评审。
	

	响应性
评审
	实质性响应（40分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得10分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣2分，扣完为止；
3、产品质量获国际认证可加5分；

4、产品技术获国际专利可加5分。
	

	
	售后服务能力（20分）
	1、能全天候满足临床使用需求，保障供货并能根据医院实际需要免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得5分；

2、供货产品种类满足使用科室专业所有要求得5分；
3、能配合医院完成人道主义救助工作，（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的可加2分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的可加5分；

4、 退换货保障：保障库存产品效期，无条件更换临界产品5分。
	

	
	
	2、 
	

	
	商务报价
（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；
2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网均价（即交易参考价）；
3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加4分；
4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。
5、未挂网产品在满足技术要求的前提下，以挂网产品为参照降1分后计算报价得分。
	

	总分
	


附件13：

超声远程会诊系统综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：打“★”项满足需提供软件截图证明。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（★）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	3
	系统设计方案（10%）
	10
	系统设计方案合理，可行性强，完全满足使用需求和平台建设规划。优得8-10分，良得5-7分、一般得1-4分
	

	4
	商务部分
	投标人综合技术实力（10%）
	3  
	投标人有高新技术企业称号证书的，得3分，反之，得0分。
	高新技术企业称号证书以证书原件为准；

	
	
	
	3
	投标人为上市公司或非上市公众公司的，得3分，反之，得0分。
	提供相关证明材料


	
	
	
	4
	1、投标人注册地或分支机构在重庆的得2分，反之得0分。
2、重庆本地实施及售后保障团队中，专业技术人员大于等于10名的得2分，少于10名或没有相关人员的，不得分。
	须提供在渝工商注册证明及公司技术人员近6个月重庆社保缴纳凭证。

	
	
	投标人知识技术产权（5%）
	3
	投标人拥有超声远程会诊质控教学软件相关发明专利的或实用新型发明专利的，每项专利得1分，总分不超过3分；
	发明专利以专利证书为准；

	
	
	
	2
	投标人能提供超声远程会诊质控教学软件相关计算机软件著作权登记证书的，每一个得1分，总分不超过2分。
	计算机软件著作权登记证书提供复印件。

	
	
	业绩（5%）
	3
	投标人有2013年至今（截止投标前），承建的国内公立三甲医院相关项目业绩的：提供一个业绩得1分，最高不超过3分。
	业绩证明以中标合同副本为准。

	
	
	
	2
	投标人提供国内大型综合三甲医院相关项目长期（截止投标前三年及以上）稳定运行证明的，可得2分，反之不得分。
	应用证明材料以加盖医院管理部门公章的证明为准，并附有证明人信息和联系方式。


PAGE  
2

