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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 红激光光子治疗仪等设备耗材采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20190410J
2.项目内容：红激光光子治疗仪等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2019年 4 月 10 日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2019年 4 月 10 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：易老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18996569882
传    真： 023-56805001

2019年 3 月 20 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20190410 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	红激光光子治疗仪
	2
	台
	5.5万元∕台
	


第二包：FJRYSC20190410 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	床傍移动心电图机
	10
	套
	2万元∕套
	


第三包：FJRYSC20190410 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	经颅磁脑病生理治疗仪
	1
	台
	5万元/台
	

	2
	温热电针综合治疗仪
	1
	台
	6万元/台
	


第四包：FJRYSC20190410 J-4（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	手术动力装置
	1
	台
	20万元
	神经外科用


第五包：FJRYSC20190410 J-5（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	最高限价
	备注

	1
	医用愈肤生物膜（膏剂活性敷料）
	签年供货协议
	药交平台挂网价
	皮肤科耗材：

1、投标人可根据投标产品注册证实际品名、单位、规格型号进行投标报价。
2、考虑各品牌包装单位各异，报价需分别报出最小单位价及药交平台注册单位价。

	2
	医用愈肤生物膜（水剂活性敷料）
	
	
	

	3
	透明质酸修护贴敷料
	
	
	

	4
	透明质酸修护生物膜
	
	
	

	5
	化学换肤术(复合酸)
	
	
	


二、主要技术参数

第一包：红激光光子治疗仪
技术参数
1、产品注册登记表的适应症，适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。

★2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。

3、中心波长：640nm±10nm

★4、光功率密度≥2000mW/c㎡

5、有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）≥150c㎡

6、输出光功率≥8W

7、升降装置：金属柔性臂手动升降。

★8、光源能量均匀分布方式：聚焦透镜。

★9、照射治疗模式：持续照射治疗。

10、皮肤表面测温方式：红外非接触测温。

11、定时时间：可从0min～99min连续可调。

12、操作面板：数码显示、高档薄膜按键。

13、输入功率：200VA

14、产品质量具备ISO13485认证或CE认证。
配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	灯头组件
	1
	套
	

	
	主机组件
	1
	套
	

	
	电源线
	1
	根
	

	
	遮光罩
	1
	个
	

	
	光源连接电缆
	1
	根
	

	
	光源连接臂
	1
	组
	

	
	眼镜
	2
	副
	

	
	眼罩
	5
	副
	

	
	熔断器
	2
	个
	


第二包：床傍移动心电图机
技术参数

★（一）产品资质要求：

所投心电产品通过SFDA认证或CE认证。
（2） 技术要求：

★1、操作软件必须为嵌入式软件应用，要求系统为Windows操作系统，10.8寸彩色触控屏并提供证明材料。
★2、心电图采集模块使用专用充电锂电池工作，心电图采集模块不能应用5号或7号普通电池而增加科室耗材成本，采集模块与机器一体化设计。心电信号采集模块与平板电脑之间采用USB连接，以避免因蓝牙、wifi连接带来不稳定因素。（须提供设备现场演示）

★3、设备软件需具有导联位置接法示意图，方便临床科室使用。
★4、支持15、16、18导联心电图采集（16导联必须具有注册证并提供证明材料）。
5、 设备存储病人数据20000个以上，在该设备上能手写输入病人基本信息；

6、 具有无线下载患者申请信息功能，支持紧急情况下快速采集心电图。

7、 支持心电图长时间监测，长时间采集，自定义采集时间。

8、 支持VCG（空间向量心电图）功能并提供注册证证明材料。

9、 支持TVCG（时间心电向量图）功能并提供注册证证明材料。

10、 支持FCG(频谱心电图)功能并提供注册证证明材料。

11、 支持心室晚电位（VLP）功能并提供注册证证明材料。

12、 支持心率变异(HRV)功能并提供注册证证明材料。

13、该设备可以通过同计算机连接自动同步、无线传输、3G传输病例，心电数据采集完成之后传输至心电网络系统；

14、具有导联纠错功能，如果心电图数据因为肢体导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，诊断医生可以纠正。

15、具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，支持长时间监测、采集。可以直接获取医院HIS系统中的患者申请信息（电子申请单），不再需要人工录入，让心电图采集医生更方便性，提供心电图数据传输共享。

16、多种接口：具有一维、二维条形码扫描、射频卡读卡器、磁卡读卡器、IC卡读卡器，支持腕带扫描。
（三）其他要求：

★1、所投心电产品须能与院内现使用心电网络系统无缝连接，如需产生接口，费用由投标方承担。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	12导联床旁移动心电图机
	10
	套
	每套含：

1、12导同步数字心电采集放大器1套

2、12导联线、吸球、夹子各1组

3、12导心电图数据采集分析软件1套

4、配套平板电脑1台

5、配套台车1个


第三包：经颅磁脑病生理治疗仪、温热电针综合治疗仪
技术参数

经颅磁脑病生理治疗仪
（一）功能要求：双功能合一

重复性经颅磁刺激治疗帽 ，四组 +震动按摩功能；可同时治疗四个病人（儿童使用配有特制儿童型治疗帽）。

（二）技术要求：
1、磁疗输出部分基本参数：

1.1、治疗体磁感应强度： I档（低档）：3mT～5mT；Ⅱ档（中档）：6mT～9mT；Ⅲ档（强档）：10mT～18mT

1.2、治疗体磁场频率： 50Hz±1Hz

★1.3、治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动， 也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带。

★1.4、治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测。

1.5、时间选择：　治疗仪具有定时功能，可在0min~60min范围内设定所需时间。

1.6、治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。
★1.7、微震按摩功能：a)震动幅度：分4档可调； b)震动频率：分5档可调。
2、外形尺寸： 主机：﹤26Kg；  ﹤ 55*55*100cm.
3、具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告。
4、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。
5、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	经颅磁治疗帽
	4
	顶
	

	3
	电源线
	1
	根
	

	4
	检测片
	1
	个
	


温热电针综合治疗仪
技术参数
★1、设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐七种功能；
★2、7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作；
★3、输出路数： 12个灸头,4路电针, 4路无创电针。
★4、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调；
5、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T；
6、电针输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3；
7、电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃；
8、无创电针功能，电刺激参数可调；
9、负压拔罐：最大负压值30kPa±10%；
10、治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出；
11、输入功率≤70VA。
第四包：手术动力装置
技术参数
1、主机

1.1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%；

1.2、 电机自动识别功能；

1.3、 微电机式开颅和高速磨钻完美结合；

1.4、彩色彩屏菜单操作界面；

1.5、动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定；
1.6、 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用；

1.7、可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速；
1.8、BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计；
1.9、产品通过安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。
2、脚踏开关
2.1、线缆长3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；
2.2、IPX8防水等级，防滑、防侧翻；
2.3、坚固结构设计，承载重量大于130kg，舒适耐用。
3、微电机
3.1、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

3.2、开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达150W，输出扭矩2.86N·cm，转速可达40000r/min；

★3.3、 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃；

3.4、体积小，重量轻，最大直径不超过24mm，重量不超过130g。
4、颅骨钻手柄
4.1、 体积小，最大外径小于ф32mm，长小于135mm，轻质合金材料制造，重量不超过0.45kg，可高温高压消毒；

4.2、带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强；

4.3、转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。
5、颅骨钻头
5.1、机械式钻穿即停功能，确保操作安全；
5.2、高精密快装卸接口设计；
5.3、钻头规格：ф9mm；

5.4、刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用；

5.5、配备有同等功能的一次性无菌颅骨钻头。

6、颅骨铣手机
6.1、结构小巧，最大柄径不超过23mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便；

6.2、 重量不超过150g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃；

6.3、 具快速铣刀安装接口；

★ 6.4、脑膜护鞘可360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全；

6.5、 无级调速，最高输出转速40000r/min；

★6.6、可高温高压消毒。
7、颅骨铣刀
7.1、具螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；

7.2、 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；

7.3、 头端直径不超过Φ1.65mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm，最小铣切半径小于或等于R5mm；

7.4、配备有同等功能的一次性无菌颅骨铣刀。

8、清洁套件：配备有医用高速传动部件专用清洗剂、润滑剂。
配置要求

	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	主    机
	1
	台
	

	2
	脚踏开关
	1
	台
	

	3
	微电机
	1
	套
	

	4
	颅骨钻手柄
	1
	把
	

	5
	颅骨钻头
	1
	组
	

	6
	一次性无菌颅骨钻头
	1
	组
	

	7
	颅骨铣手柄
	1
	把
	

	8
	铣手机护靴
	1
	支
	

	9
	铣刀
	3
	支
	

	10
	一次性无菌铣刀
	1
	支
	

	11
	清洁剂
	1
	瓶
	

	12
	润滑剂
	1
	瓶
	


第五包：皮肤科耗材
（1） 医用愈肤生物膜（膏剂活性敷料）
功能要求: 具有长效保湿，修护皮肤屏障，有效降低肌肤炎性反应，稳定胶原蛋白和弹性蛋白，维持皮肤健康弹性。临床主要用于：干燥敏感皮肤的保湿护理、婴幼儿孕产妇皮肤的保湿护理、激光美容术后的抗炎保湿护理。
物价要求：符合物价药物面膜综合治疗收费项目要求。
（2） 医用愈肤生物膜（水剂活性敷料）
功能要求:具有高效抗炎抗过敏，不含激素，有效针对红、肿、渗液、瘙痒等急性症状的缓解。 临床主要用于： 接触性皮炎、激素依赖性皮炎、急慢性湿疹、过敏性皮炎、日光性皮炎、婴幼儿尿布皮炎、湿疹、脂溢性皮炎、特应性皮炎、皮肤瘙痒症、药疹疱疹等及促进创面愈合。

物价要求：符合物价冷疗+冷湿敷法收费项目要求。
（3） 透明质酸修护贴敷料
功能要求：具有镇静舒缓，改善皮肤创伤愈合。临床主要用于面部激光，光子嫩肤，果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹，敏感性肌肤，激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。

物价要求：符合物价药物面膜综合治疗收费项目要求。
（4） 透明质酸修护生物膜
功能要求：具有长效保湿，修护皮肤屏障，有效降低肌肤炎性反应，稳定胶原蛋白和弹性蛋白，维持皮肤健康弹性。临床主要用于：敏感性肌肤，激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。
物价要求：符合物价冷疗+冷湿敷法收费项目要求。
（5） 化学换肤术(复合酸)
功能要求：通过化学换肤能够解决临床不能靠药品解决的皮肤问题。临床主要用于：改善患者痤疮，毛周角化，鱼鳞病，皮肤淀粉样变，肤色暗沉，毛孔粗大，细纹等皮肤疾病。
物价要求：符合物价药物面膜综合治疗收费项目要求。
三、商务条款

（一）招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

3、为确保成交产品功能及质量能满足临床业务开展要求，本次招标项目第五包投标人必须提供投标产品实物样品；
注：考虑各品牌厂家产品开发链及投标人经销授权等因素，分包5允许以单件产品投标。
（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.耗材采取滚动付款方式。为便于结算，发票清单需随货同行。
3.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价，否则，视为无效报价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

3、为确保成交产品功能及质量能满足临床业务开展要求，本次招标项目第五包投标人必须提供投标产品实物样品；
注：考虑各品牌厂家产品开发链及投标人经销授权等因素，分包5允许以单件产品投标。
（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。
（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。
（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2019年 4月10日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20190410（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“红激光光子治疗仪”等设备耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准

附件12：奉节县人民医院设备采购低价中标评标标准

附件13：奉节县人民医院医用耗材采购综合评标标准

附件14：技能培训教学模具招标产品目录

附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  2 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　
法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　
日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

2、成交价栏在开标前需空白；
3、最小单位价在备注栏处填写；

4、本报价表单独封装。
附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）
所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               

设备采购低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加5%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（含3条）即为无效投标。


附件13：
耗材采购竞争性谈判综合评标标准

	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和
资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	
	公司实力
（5分）
	注册资金100万元以上得3分；注册资金1000万元以上作为责任赔偿能力强可获加分，最多可加2分。
	

	
	廉洁诚信承诺（5分）
	应答人满足廉洁诚信承诺书要求得5分；存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决，不再进入下步评审。
	

	响应性
评审
	实质性响应（40分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得10分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣2分，扣完为止；
3、产品质量获国际认证可加3分；

4、产品技术获国际专利可加3分。
	

	
	售后服务能力（20分）
	1、能全天候满足临床使用需求，保障供货并能根据医院实际需要免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得5分；

2、供货产品种类满足使用科室专业所有要求得5分；
3、能配合医院完成人道主义救助工作，（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的可加2分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的可加5分；

4、 退换货保障：保障库存产品效期，无条件更换临界产品5分。
	

	
	
	2、 
	

	
	商务报价
（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；
2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网价；
3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加4分；
4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。
5、未挂网产品在满足技术要求的前提下，以挂网产品为参照降1分后计算报价得分。
	

	总分
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