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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 PICCO监护仪等医疗设备采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20190529J
2.项目内容：PICCO监护仪等医疗设备采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2019年 5 月 29日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2019年 5 月 29 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：易老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18996569882
传    真： 023-56805001

2019年 5 月 9 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20190529 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	PICCO监护仪
	1
	台
	20万元∕台
	


第二包：FJRYSC20190529 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	全自动脉动加压冷热敷机
	2
	台
	9.5万元∕台
	


第三包：FJRYSC20190529 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	便携式除颤仪
	2
	台
	3万元/台
	

	2
	遥测监护系统
	2
	套
	4万元/套
	


第四包：FJRYSC20190529 J-4（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	牙科综合治疗机
	1
	台
	6.5万元
	

	2
	超声波牙科治疗仪
	1
	台
	2万元
	

	3
	热牙胶充填仪
	1
	台
	3万元
	


第五包：FJRYSC20190529 J-5（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	免散瞳孔眼底照相机
	1
	台
	20万元∕台
	含专用软件


二、主要技术参数

第一包：PICCO监护仪
技术参数
★1、主机、插槽和显示器为一体化插件式设计，彩色液晶TFT显示器可视面积≥17英寸，分辨率≥1920 x 1080。
2、单机可扩展至少三个独立操作的远端显示屏，所有单机内置插件槽≥6个槽位，可选配辅助插件槽≥8个槽位。
3、全参数模块化插件式监护仪，每一个模块均可在该系列的每台机器上共享。
4、标配监测参数：5导联ECG、RESP、PR、SpO2、NIBP、2IBP(包含CVP和动脉有创血压监测)、血液动力学（picco）监测。同时心电监测具备具有CVA（抗心动干扰）监测以及窒息报警功能。
★5、以后可升级插件式监测参数模块：呼吸末二氧化碳监测、有创心排量监测(CO)、麻醉气体监测(AG)、脑电双频指数（BIS)、无创连续心排量监测(ICG)、呼吸力学（RM)监测模块、中心静脉血氧饱和度ScvO2。
★6、基本功能模块可升级为监护转运模块，具有显示屏，转运监护模块显示屏≥5寸触摸屏，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计.监测参数包含：5导联ECG、RESP、PR、SpO2、NIBP、2IBP、双体温，同时具备支持电池断电后1min继续监测功能。
★7、支持房颤心律失常分析功能，支持不少于23种实时心律失常分析。
8、存储功能：≥120小时以上趋势图表、≥100组报警事件、≥100组心律失常分析、≥1000组无创血压分析、≥48小时全息波形回顾和存储等。
9、 数据可存储 48小时趋势图表，方便回顾及打印。
10、血流动力学采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测。
10.1、连续心输出量,每搏量SV；
10.2、全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；
10.3、每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；
★10.4、心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；
10.5、全心射血分数GEF，左室收缩力指数。
★11、采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，提供直观的蛛网分析图，方便查看病情变化，分析图可对 3-7个监测参数进行直观显示；也可显示动态的趋势图，同时测量 8个参数的趋势。
12、具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。
13、可升级CIS信息系统。
14、具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
15、可进行有线、无线、遥测混合联网。
16、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	序列号小标贴
	4
	袋
	

	2
	心电电极
	5
	片
	3M

	3
	血氧主电缆
	1
	条
	

	4
	成人血压袖套
	1
	个
	

	5
	血氧探头
	1
	个
	成人,指夹式,重复用

	6
	无创血压导气管
	1
	根
	长接头

	7
	心电主电缆
	1
	条
	

	8
	心电导联线
	1
	副
	

	9
	MPM模块主机(基本参数)
	1
	个
	

	10
	Picco模块及附件包
	1
	套
	

	11
	合格证(通用)
	1
	份
	

	12
	设备保修卡
	1
	份
	

	13
	主机
	1
	台
	

	14
	三芯国标电源线
	1
	条
	

	15
	使用说明书
	1
	本
	

	16
	操作卡
	1
	份
	

	17
	锂电池
	1
	块
	


第二包：全自动脉动加压冷热敷机
技术参数

1、适用范围：医生指导下该产品主要适用于对患者局部冷敷或热敷。
2、全自动半导体制冷/制热，体积小、噪音小、免维护、环保安全。
★3、功能要求：冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次任意组合，各组可以分别或单独设置和工作，产品一体化多功能。

4、治疗模式：可根据用户需要选择计次模式治疗或计时治疗模式。

★5、冷敷温度：6℃-15℃可调 ；时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。

★6、热敷温度：38℃-50℃可调。时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。

7、可进行时间设定，误差不超过+1min。

8、脉动压力：具有缓解局部压力、促进静脉回流，预防静脉血栓、促进血液循环功能。脉动加压和常压可任意切换。

9、全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后3分钟内达到设定温度。

10、智能差错检测功能：具备液位探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自动提示功能。方便产品的检测和故障排查，一键式修复。
11、具备智能PWM自动功率补给控温，温度控制精度可长时间保持在设定温度± 0.5℃范围内。

★12、加压压强：加压最大压强40KPa。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	电源线
	1
	根
	

	3
	保温软管
	1
	根
	

	4
	肘部水囊
	1
	只
	

	5
	膝盖水囊
	1
	只
	

	6
	大腿水囊
	1
	只
	

	7
	肩部水囊
	1
	只
	

	8
	         O形圈
	6
	只
	

	9
	漏斗
	1
	个
	

	10
	保险丝
	3
	只
	

	11
	出厂检验报告
	1
	份
	含合格证

	12
	使用说明书
	1
	本
	

	13
	使用操作指南
	1
	份
	


第三包：便携式除颤仪、遥测监护系统
技术参数

便携式除颤仪
1、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 。
★2、7寸大彩屏，带动画操作指示， 分辨率≥800×480。
3、 可以一键进入“帮助”菜单，简单易用。
4、 自动识别成人/小儿电极片, 一键切换成人/小儿模式 。
5、智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度。
★6、大容量一次性电池：可以支持300次以上200J放电，200 次以上360J放电，或12小时监护。
★7、最大除颤能量可达360J。
8、 机器具备便携把手，方便携带，并且可选配便携箱。 
9、完整的AED 维护方案, “ AED Alert” 系统方便装机的日常维护和节省维护成本。
10、 整机重量不超过2.5kg。
11、 具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。
12、 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。
13、 具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	除颤监护仪主机
	1
	台
	

	2
	主电缆组件
	1
	套
	

	3
	多功能电极片（体外）
	1
	副
	

	4
	锂电池（一次性）
	1
	块
	

	5
	合格证
	1
	份
	


遥测监护系统
技术参数
1、产品主要用于可移动病人的心电、血氧、血压的监测。

2、质量要求：投标产品通过欧盟CE认证，适用于成人、小儿的监测。

3、产品重量不超过230克。
4、尺寸不超过126 x 64 x 23 mm。
5、心电血氧监测模块防水等级符合IPX7要求，无创血压监测模块防水等级符合IP32要求。

6、抗跌落测试通过1.5米跌落测试。
7、电击防护等级CF（包括ECG、SpO2、NIBP）。
8、心电血氧监测模块采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸3.5英寸。屏幕分辨率480 x 320像素。
★9、屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形。
★10、通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。
11、标配心电监护，配血氧、无创血压监测。
12、血压监测模块测量范围：10 – 270 mmHg，来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。
★13、血压监测提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式，提供动态血压监测功能。
14、具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。提供3/5导心电监护，最大支持8道ECG波形监测。
15、提供23种心律失常事件的分析。
★16、血氧饱和度指标：血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20-300 bpm,可显示弱灌注指数（PI）。
17、具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。具备较强的抗运动和抗弱灌注能力。
18、触摸屏支持多点触摸操作。采用声光双重三级报警系统，具有LED报警灯。 
19、使用1块锂电池情况下，心电血氧监测模块能够持续监护不少于12小时，血压监测模块可以进行不少于700次NIBP测量。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	心电血氧监测模块
	1
	个
	

	2
	无创血压监测模块
	1
	个
	

	3
	心电电极片
	1
	包
	

	4
	血氧传感器（指套式）
	1
	个
	

	5
	臂带式成人血压附件包
	1
	个
	

	6
	心电导联线
	1
	根
	

	7
	合格证
	1
	份
	通用

	8
	设备保修卡
	1
	份
	

	9
	操作卡
	1
	份
	

	10
	可重复使用背带包
	1
	个
	

	11
	锂电池
	1
	块
	


第四包：牙科综合治疗机、超声波牙科治疗仪、热牙胶充填仪
牙科综合治疗机
技术参数
1、牙科椅及治疗机全机均采用24伏安全低电压且为外置式地箱，方便日常维护。

★2、治疗机为上挂式器械操作方式，手机连线为进口软管，轻便耐用，无后牵拉力，上拉式拉杆可灵活在170°的范围内自主操作。

3、牙科椅须具备紧急制动安全装置，靠背后仰及坐垫下降均须具备安全开关功能。

★4、牙科椅具备故障自动检测系统，并能以数字或字母代码直观显示。

5、牙科椅具备不少于8个可编程序设定椅位功能。

6、牙科椅具备PWM(直流∕变频∕调速)系统，装备进口低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。

★7、双X光牙片观片灯系统（器械盘，助手架各1套）均为LED光源。

8、治疗机侧立箱及陶瓷痰盂可整体旋转，方便四手操作，便于清洗。

★9、牙科椅靠背高度（从牙椅坐垫到头枕的高度）5级可调，为不同身高患者提供舒适椅位。

10、治疗机平衡臂具备升降自动控制功能，即平衡臂位置高低调节无需气控解锁。

11、治疗机多功能助手架可旋转，同时具备观片灯、冲盂、漱口、控制椅位等功能，并配有三用枪、强吸和弱吸。

12、牙科治疗机外壳所采用的不能是吸塑材料，须无毒、无味、耐用并方便清洗;牙科椅背和坐垫PU须采用进口柔软材料，整体压模成型，以方便清洗及消毒，且设计宽大、舒适，符合人体工程学设计。

13、电动牙科椅须具备整体负5度、90cm高的抗休克椅位紧急设置功能。

14、工作压力为200Kpa时，冲盂能达到盂底整周，排水速度≥4L／Min。

15、工作压力为400Kpa时，吸唾器吸引流量≥50L／min。

16、牙科椅升降范围40cm-92cm，椅位移动噪音≦35分贝。

17、冲盂漱口具备定量给水自动控制系统。

配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	三用喷枪(直形)
	1
	套
	

	2
	三用喷枪(弯形)
	1
	套
	

	3
	可调光口腔冷光灯
	1
	套
	

	4
	冲盂漱口定量给水自动控制系统
	1
	套
	

	5
	强力吸引器
	1
	套
	

	6
	吸唾器
	1
	套
	

	7
	气控脚开关（3孔）
	1
	套
	

	8
	电动牙科椅
	1
	套
	带8个电脑程序

	9
	器械盘及助手架电动牙科椅双重控制系统
	1
	套
	

	10
	牙科椅故障自动检测系统
	1
	套
	

	11
	电动牙科椅下降、后仰安全系统
	1
	套
	

	12
	医生座椅
	1
	套
	


超声波牙科治疗仪
（一）基本要求：
★1、自带供水系统，冲洗罐容量达300ml，可使用蒸馏水、次氯酸钠、洗必泰等冲洗药液。
2、外观美观、结构科学、选材优质、工艺精湛。周到考虑医生及患者人体工程学的设计。

★3、设备有四个治疗模式,各治疗模式有颜色指示，便于识别所选功能。 
4、功率20级可调。

5、工作尖的底部和工作端整体连接，无需转接工具。方便操作，便于管理，不易丢失。

6、可配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖。

7、手柄及附件可高温高压消毒，手柄前端可拆卸清洁。

★8、NEWTRON技术，频率跟踪,双向动力，有强力反馈系统。

9、能通过对工作尖实时监控，根据工作尖遇到的阻力反馈自动确定补偿功率，使操作更简单。有效而精确。

★10、供水系统具有一键冲洗功能。
（二）技术参数：
1、电源电压：230-50/60HZ。

2、设备类型：Ⅱ类-BF型。

3、工作方式：间歇式10分钟/5分钟。

4、最大功率：30VA。

5、振动频率：28-36KHZ。

6、水压：1-5Bar(15-72.5psi)。

7、冲洗流速：0-40ml/分钟。

8、外形尺寸：宽：≤150mm、高≤80mm、深≤170mm、重量≤1380g。                                          

★9、符合标准：符合IEC601-1相关条款和标准，并经ENISO13485质量体系认证。

10、工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH。

11、存储温度-20至70℃，最大湿度95%。
配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	手柄连接线
	1
	条
	

	3
	脚踏开关
	1
	只
	

	4
	新型超声手柄
	1
	支
	

	5
	O型圈及工具
	1
	套
	

	6
	工作尖扳手
	1
	个
	

	7
	超声工作尖1号，2号，10P
	各1
	个
	

	8
	电源线
	1
	条
	

	9
	中英文说明书
	1
	本
	


热牙胶充填仪
技术参数：

（1） 充填笔

★1、自控的隔热效果，充填头仅在尖端至5mm处加热，其余部分可做到低温保护。

★2、只需0.3秒可加热到230℃的工作温度，方便在短时间内快速操作。

★3、无线设计，方便、简洁、无空间上的束缚。

★4、系统可自主掌控温度，0.3秒达到工作温度，工作2秒后系统自动进入断电保护状态。

5、 电池平铺于中心的设计，无后缀感，操作更精准。

6、 三种可调控温度（170℃/200℃/230℃，最适用的温度）。

7、 可连接多个不同尺寸的充填头（XF/F/FM/M/ML，最常用的型号）。

8、 充填头夹持器的多边形设计便于充填头的多角度旋转。

9、 LED 显示屏，可提示多种不同的温度/锥度。

10、 高能量进口锂电池，充电次数 300-500 次，充电时间 2-3 小时。

11、充填头<携热头> 温度可瞬间下降，更有利地保护患者。
★12、轻巧设计，重量低于 70g。

（2） 充填枪

★1、无线设计，方便、简洁、无空间上的束缚。

★2、快速加热功能：只需 23 秒即可达到最高温度 200℃。
★3、在200℃高温下，充填枪前端可以自由旋转360°（不同根管位置时无需通过调整银针来调整角度，避免调整银针时造成的耗材损耗）。

★4、安全保护患者---硅橡胶热保护套隔热时间≥4 分钟。

5、二合一连体式设计,方便使用、保管。

6、耗材无品牌局限性，与所有品牌通用。

7、LED 显示屏，可提示多种不同的温度/电池余量。

8、轻巧设计，重量低于 250g。

9、多种温度设置：160℃/180℃/200℃，足够软化不同品牌的各种类型的牙胶。

10、高能量进口锂电池，充电次数 300-500 次，充电时间 2-3 小时。

11、注射头的直径（0.5mm）便于细小根管的充填。

配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	加热笔
	1
	个
	

	2
	笔针（F/FM-两型号）
	各1
	个
	

	3
	加热笔防尘/水保护膜
	2
	个
	

	4
	注射枪
	1
	把
	

	5
	注射头23G
	2
	支
	注射枪

	6
	注射头25G
	1
	支
	注射枪

	7
	隔热垫
	2
	个
	

	8
	充电座
	1
	个
	

	9
	工具板
	1
	个
	

	10
	适配器（6V DC/2.5A）


	1
	条
	

	11
	标记杆圈
	3
	个
	

	12
	牙胶标记杆
	1
	根
	

	13
	AC电源线
	1
	条
	

	14
	清洁刷
	1
	个
	

	15
	支枪架
	1
	个
	


第五包：免散瞳孔眼底照相机
技术参数：
（一）硬件要求

1、彩色图像采集器：1800万佳能单反相机
2、工作方式：免散瞳照相

★3、眼底观察方式：光学前后节补偿镜头切换

★4、无赤光：光学无赤光

11、 拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm

12、 屈光补偿调节范围：-25D～+30D

7、眼底观察对位对位方式：双圆点对位

★8、调焦方式：劈裂线对焦

★9、固视灯：9点镜头内固视

9、 最大视场角度：45度整圆

11、工作距离：40mm±2mm

★12、拼图功能：自动无缝拼图

13、软件：支持Dicom3.0协议，可接入医院HIS \PACS系统、眼底拼图、图像后处理、病灶大小的测量计算、病人信息管理。

（二）软件要求

1、全面支持眼科、内分泌科等临床科室进行影像检查的业务管理功能，实现全院管理系统化、流程化。
2、满足用户在pc端或者移动端灵活办公；用户在任意可上网的电脑或者pad端登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能。
3、利用AI智能技术提供影像报告诊断支持，避免误诊、漏诊，提高医生工作效率。
4、根据机构需要，可以AI智能分析影像及临床信息，自动生成报告，为医生提供决策支持，减少医生工作量。
5、提供全面的AI智能分析、报告管理功能。
6、可以进行远程聊天，满足远程会诊功能。
配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	光学体
	1
	套
	

	2
	计算机
	1
	套
	硬盘：500G内存：DDR3  4GB

	3
	显示器
	1
	台
	飞利浦  21寸

	4
	单反相机
	1
	台
	佳能EOS单反相机（不含镜头）

	5
	防尘罩
	1
	个
	

	6
	镜头盖
	1
	个
	

	7
	腮托纸
	1
	叠
	

	8
	彩色喷墨打印机
	1
	台
	佳能G1800

	9
	图像分析处理软件
	1
	张
	

	10
	照片纸
	1
	叠
	

	11
	升降台
	1
	套
	

	12
	数据、电源线
	1
	套
	

	13
14
	工具及螺丝
	1
	套
	

	14
	插线板
	1
	个
	

	15
	资料文件
	1
	套
	


三、商务条款

（一）招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.耗材采取滚动付款方式。为便于结算，发票清单需随货同行。
3.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价，否则，视为无效报价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）。
3、为保证采购人的合法利益，防止围标串标现象发生，医用耗材最终成交价不得高于重庆市药交所平台交易参考价，即成交均价。
（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。
（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。
（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2019年 5月29日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20190529（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“PICCO监护仪”等医疗设备采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  2 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　
法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　
日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	二次报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

2、成交价栏在开标前需空白；
3、最小单位价在备注栏处填写；

4、本报价表单独封装。
附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）
所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。
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