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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 显微镜等医疗设备采购项目实施院内招标，项目已按医院经济管理流程审批通过，资金已落实，同意对本项目各标包所需服务采购按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），以竞争性谈判方式，执行单位自行采购，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20190724J
2.项目内容：显微镜等医疗设备采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2019年 7 月 24日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2019年 7 月 24 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：陈老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18996510000
传    真： 023-56805001

2019年 7 月 4 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20190724 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	显微镜
	1
	台
	9万元∕台
	含图文报告系统


第二包：FJRYSC20190724 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	高频电刀
	1
	1台
	13.5万元∕台
	


第三包：FJRYSC20190724 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	高压灭菌器
	2
	台
	4万元/台
	

	2
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	3万元/台
	


第四包：FJRYSC20190724 J-4（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	内镜储镜柜
	2
	台
	4万元∕台
	


二、主要技术参数

第一包：显微镜
技术参数
（一）显微镜：
★1 、无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
2、 主机具有暗场，相差和荧光功能的升级空间。
3、 5位物镜转换器。
4、 三目30°观察筒。
5、 显微镜表面进行银离子镀膜抑菌处理。
6、 具有环保节能开关，机器无操作2h后自动关机。
7、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
8、机身背部有集成的垂直握柄。
★9、机身有给摄像头供电的USB电源插口。
★10、 LED透射光光源，白色冷光源，符合人眼观察习惯，寿命25000h以上。
★11、提供ISO9001服务认证证书 。
（二）摄像头：
★1、有效像素：1250万
★2、 芯片尺寸：1"
★3、 像元尺寸：3.1μm×3.1μm
4、 曝光时间：41μs‒10s
5、 A/D转换：12bit
6、 支持SDK开发
7、 相机接口：C接口
8、 USB3.0 B型接口，5Gb/s
（3） 图文系统：
1、 系统符合病理科基本操作规范，采用流程化、差异化界面设计，操作简便。
2、 系统确保图像质量符合医学诊断所需，数据安全、可靠。
3、数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准、HL-7标准，并按国际标准的医疗流程进行工作，能与医院HIS\PACS等系统实现无缝连接。
4、 系统采用C++开发，支持Microsoft SQL Server、Oracle等大型数据库。
5、 采用先进的中间件技术，三层网络架构与分布式组件技术，使系统具有非常好的可伸缩性、可靠性及易维护性。
6、系统可进行标本登记、验收，病人信息HIS提取、本地申请单录入，大体标本照相、标记、测量，制片流程质控管理，图像采集、存储，报告诊断、审核、打印与发送，资料归档与借还片管理，信息资源共享，完全实现病理科流程管理，使其达到管理科学化、报告电子化、图像数字化和系统智能化的目标。
7、可按病例库进行分库登记，如组织学（常规）、细胞学、液基细胞、外院送检肾穿刺等，用户可自定义增加病例库。病例登记时系统可自动检索当前病人的历次检查记录。
8、可以选择采用CA认证系统技术，操作权限控制，定时无操作时自动注销以及系统日志管理确保系统数据安全。（可按医院个性化需求定制）
9、系统提供病历工作流程色标管理，通过色标直观地提示已登录、已取材、已包埋、已切片、已延期、已诊断、已审核、已打印、已发送、科内会诊、随访病例等信息，使用户及时、准确地掌握病例的工作状态。
10、提供多种病人信息录入方法，录入过程可采用提示选取、数字代码或与医院HIS系统连接直接导入病人信息，需打字机会极少。
11、 提供所见即所得的报告编辑功能，用户可以快速设计各种个性化的报告单。
12、 提供各种肿瘤疾病的结构化报告。 
13、提供多种灵活的查询统计方法，有利于科室日常工作的快速查询，精确统计及开展科研活动。统计结果能以直方图、饼图或二维表格形式显示，可导出至Excel、HTML、XML、Text等格式文件进行存档。
14、提供基于ICD10疾病编码的精确病例统计功能。
15、提供典型的常用词、诊断模板、词库等报告生成功能，采用标准化报告模板和操作窗口分离式设计，各种诊断模块用更加结构化、规范化。
16、提供语音录入与播放功能。可记录取材医生的口述录入，便于取材医生校对录入员的大体检查信息。大体取材摄相支持数码自动聚焦，自动白平衡及脚踏开关控制。
17、提供内部医嘱流程管理和切片评级功能。诊断室可向技术室下达重切、深切、补取、免疫组化、特殊染色、分子病理等医嘱要求的申请，可查看内部医嘱的执行情况。
18、提供在线式科内会诊功能，主诊医生可对疑难病例发起科内会诊，其他医生可快速定位需要会诊的记录并书写会诊意见，系统能保留每个医生书写的意见。
19、冰冻预约切片：术中冰冻病理结果查询，病理诊断结果同步在手术室液晶显示器上滚动显示，并有语音提示,即有手术室病理冰冻结果浏览站点；还有医院临床病理报告单自助打印站点，支持打印。（按医院个性化需求定制）
20、 提供延迟报告的预警提示功能。
21、 提供病理WEB平台供临床调阅病理结果及图像报告，临床医生可通过该平台随时掌握到病例在病理科的工作状态。
22、 提供特殊病例、典型病例及疑难病例的追踪管理与收藏功能。
23、 提供全程条码管理，避免标本和切片操作过程中可能的差错。
24、 提供在线式留言簿功能，为医生间工作交接、工作医嘱提供信息交付窗口。
25、提供在线式病理诊断知识库，集成当今国内外病理诊断权威的参考文献和图谱，可为医生诊断提供有力的检索、对照参考。
26、 提供细胞形态学测量系统（细胞周长、面积及光密度等几十种参数）
27、 提供DNA测量分析系统（细胞DNA质量、倍体分析系统）
28、 提供免疫组化测量系统
29、 提供细胞AgNOR测量系统
30、 提供细胞核浆比测量系统
31、 提供血管、管腔测量系统
32、 提供人类染色体核型分析系统。
33、 提供自动测量系统（用户自定义宏程序、自动测量系统）
34、 提供多成份分析（肾小球及细胞成分）测量系统
35、 提供动态灰度测量系统
36、 提供骨髓组织、骨髓细胞报告测量系统
37、 短信发布功能，实时以手机短信形式将诊断结果发送给诊断医师或病人家属。
38、可连接莱卡、珊顿等包埋盒打号机（仪器支持标准通讯情况下）。集成莱卡和珊顿（现ThermoFisher）包埋盒打号机各打印模式。（按医院个性化需求定制）
39、可连接莱卡、DAKO、罗氏免疫组化自动染色仪。实现自动染色指令发送。（仪器提供开放接口情况下）（可按医院个性化需求定制）
40、诊断工作站医生开医嘱申请单时，系统根据标记物属性自动分类；特检工作站医师单个或批量执行医嘱时，系统根据标记物分类自动发送到对应的染色机并显示反馈执行信息。
41、能满足客户化的定制需求，在提供成熟产品的基础上可根据客户的特殊需求进行功能调整和改进。
42、有多家三甲级大医院病理科信息管理系统实施经验及病理科信息系统与PACS、HIS系统融合经验。（可按医院个性化需求定制）
43、对科室使用的试剂进行系统完善、科学的管理。
44、 可以支持MVC(微视) USB系列摄像头。（可按医院个性化需求定制）
45、 可提供HPV检查报告。（可按医院个性化需求定制）
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	DM750主机
	1
	台
	

	2
	30度三目观察筒
	1
	个
	

	3
	目镜10x
	2
	个
	

	4
	物镜4X/0.10NA, 26.2mmW.D.
	1
	个
	

	5
	物镜10x/0.22 NA, WD 7.8mm
	1
	个
	

	6
	物镜40x/0.65 NA, WD 0.31mm
	1
	个
	

	7
	油镜100x/1.25 NA Oil, WD 0.1mm
	1
	个
	

	8
	镜油, 7.4ml
	1
	支
	

	9
	聚光镜
	1
	个
	

	10
	中国式电源线
	1
	条
	

	11
	明美MSX2-H+接口
	1
	个
	

	12
	千屏HMIAS-2000W
	1
	个
	

	13
	原装品牌电脑
	1
	台
	

	14
	品牌彩色喷墨打印机
	1
	台
	


第二包：高频电刀
技术参数

1、主机频率（单、双极）＜355KHZ，喷射电凝模式最高峰值电压＜4400V。
★2、具备硬件模块和软件升级功能，可根据需求实现个性化配置，单双极所有功能需用同一脚踏控制。
3、模式、效果、功率设置可通过触摸按键完成，需采用中文操作界面。
★4、多种功能调节方式：≥3种，至少包含电压调节、电弧调节、输出调节。
5、具有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率可根据组织变化进行动态智能调节，输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
6、电切最大输出功率：额定500Ω时，负载≥350W，电凝最大输出功率≥200W。
7、单极切割模式需有自动电切、高能电切、无血电切、无血电切圈等模式，且7级效果可调。
8、单极电凝模式需有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝等模式。
★9、具有中性电极安全监测系统，可对病人组织阻抗、连接情况、负极板敷贴情况、电流平衡进行全方位监控，病人实时阻抗数字能在屏幕显示。
★10、新生儿手术时可打开新生儿中性电极监控功能，保证新生儿手术的最大安全性。
11、单极模式下可进行1—98s一次不间断启动时间设定，避免误操作导致的风险。
12、双极模式需带自动启动功能，在该模式下可对自动启动延时0.1—9.5s设定，以便操作医生有充足时间接触组织，避免对非手术部位损伤。
13、产品质量通过CE或FDA认证。
14、电气安全性能：属I类CF型设备，具有除颤仪放电效应的防护。
配置要求
	 序号
	名      称
	数量
	单位
	    备    注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	双脚踏开关
	1
	个
	

	3
	中性电极
	20
	片
	

	4
	可重复使用极板导线
	2
	根
	

	5
	一次性使用电刀笔
	1
	盒
	

	6
	防黏连双极电凝镊子
	2
	把
	


第三包：高压灭菌器、二氧化碳培养箱
技术参数

高压灭菌器
1、用途：为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶制品等灭菌。

★2、设计压力：0.28Mpa ，最高工作压力：0.23Mpa，温度显示精度：0.1 ℃，压力控制精度≤5KPa，温度选择范围
105～134℃。
★3灭菌程序：设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体、培养基等灭菌程序供用户选择。

4、推荐灭菌温度：121℃/134℃。

5、腔体温度均匀度
≤±0.5℃。

6、灭菌器主体寿命及材质：主体设计寿命≥8年。灭菌室材质为06Cr19Ni10。 

★7、超温保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警代码。8、低水位保护装置：低于低水位，系统自动切断加热电源并报警。

★9、压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

10、安全阀：达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。

11、电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器。交流接触器为法国施耐德，微动开关为进口品牌。
12、门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，可防止操作者烫伤。

13、灭菌物品装载：消毒托盘。
14、蒸汽源：不需要外接蒸汽源，设备自产蒸汽。

★15、控制功能：内置不锈钢消毒筐，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好；采用微电脑控制技术，触摸式按键，进口压力开关，自动压力控制；灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障代码报警。
16、设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择。覆膜式腔壁加热膜，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好。内置水箱，汽水内循环。

17、电源参数：电压220V，电源频率：50Hz，功率：5.0KW。

18、质量要求：获得ISO9001及ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。

17、灭菌有效容积100Ｌ。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	设备主机
	1
	台
	

	2
	灭菌提篮
	2
	个
	

	3
	波纹管
	1
	个
	


二氧化碳培养箱
技术参数
1、基本参数：

1.1、 类型：气套式触摸屏。
1.2、 界面显示：7.0寸触摸屏。
★1.3、外形尺寸≧（L×D×H）：600mm×596mm×921mm
★1.4、工作室尺寸≧（L×D×H）：398mm×446mm×498mm
1.5、 公称容积≧80L

1.6、 额定功率：600W

1.7、 控温方式：PT100

1.8、 控温范围：Rt+5--60℃

1.9、 温度波动：±0.2（@37）℃

1.10、温度均匀性：±0.3（@37）℃

★1.11、CO2控制方式：IR红外线传感器（VAISALA）,可提供NIST校准证书。
1.12、浓度控制范围：0--20（vol%）

★1.13、浓度控制误差：±0.1（vol%）
1.14、 浓度均匀性：±0.2（vol%）

1.15、 相对湿度：≥90%RH，增湿盘自然蒸发。
1.16、 环境温度：5—30℃

1.17、 过滤器种类：高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.5%。
1.18、 隔板：可增加至6块。
1.19、电源电压：AC220V。
★1.20、数据存储 :标配USB接口，可实现数据实时存储，可实现手机APP操作，随时查看培养箱运行情况，可实现云端数据导出与分析。
★1.21、数据曲线界面：具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能。
1.22、灭菌方式：UV灭菌
2、温度控制：
2.1、具有超温报警，箱内温度超出设置温度将启动报警。

2.2、内腔各面采用铝箔包裹的硅橡胶电热丝加热器对内腔各面进行均匀的加热，升温快，保证温度均匀性好。
3、二氧化碳控制：
3.1、采用稳压阀、流量阀控制系统，阀体采用SMC高精度进口产品，保证二氧化碳浓度的精确控制。
3.2、电磁阀能够灵敏感应CO2气体，配以门控开关的控制保证在箱门打开状态时电磁阀处于闭合状态，极大限度的减少耗气量。
3.3、配置高精度红外线传感器精准控制CO2 气体浓度，可提供FINAS第三方检测报告，具有自动校准功能。
3.4、具备浓度超高报警功能，触摸屏界面参数可根据实验调节、设置。
4、冷凝水控制：

4.1、外门可全方位的加热、保温，有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，具有外门环温传感器对外门温度的独立检测与调节。
4.2、密封条需采用环保硅胶材质。
配置要求
	序号
	名      称
	数量
	单位
	备    注

	1
	CO2培养箱主机
	1
	台
	

	2
3

	隔板
	2
	块
	可增配

	3
	保险丝管
	2
	只
	F5A

	4
	医用硅胶软管8*12
	2
	米
	长度可选配

	5
	增湿盘
	1
	个
	

	6
	双级减压阀
	1
	套
	YST12X-0.1L


第四包：内镜储镜柜
技术参数及配置要求
1、壳体采用五合一工艺处理的≥1.2mm厚优质金属板材，坚固耐用、防腐耐潮，表面经过抗紫外线处理，整体光亮洁白，不变色。
★2、柜门为可视透明有机板，板厚≥3mm，可全方位观看到物品储存情况，配置高档不锈钢防锈门锁，防止内镜丢失，保证储镜安全。
★3、内胆由进口高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）独立开模制成，具有表面光滑、无缝隙，易清洁和消毒、细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异等优良特性。
4、采用环型表面为软式护套的金属挂钩安全支撑内镜操作部位（非亚克力材质），同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用金属挂钩（非亚克力材质），三点垂直更有效保护内镜数据光缆不被损伤。
★5、可存软镜数量：12条，内侧附有内镜附件的悬挂专用装置。 
6、液晶LCD中文显示，触摸操作，10秒无操作屏幕亮度自动变暗，进入屏保状态；柜内采用中效过滤尘埃配合紫外线循环风消毒，同时设有照明功能及活检专用孔道干燥功能，照明采用低功耗LED灯，启动照明后10分钟无操作自动熄灭；设备运行时具有消毒工作自动累时、温度、湿度在线检测显示、充气泵自动检测、循环风机、紫外线杀菌灯故障检测、过滤器使用超时报警、支持手动临时和程控消毒功能，程控消毒时间可任意设置。

7、柜体规格：1120mm×500mm×2080mm。

8、可储存镜身长度不低于1.55米。
三、商务条款

（一）招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日（进口产品60个日历日）内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保年限。
1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）付款方式：

1. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
2.耗材采取滚动付款方式。为便于结算，发票清单需随货同行。
3.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。
（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价，否则，视为无效报价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）。
3、为保证采购人的合法利益，防止围标串标现象发生，医用耗材最终成交价不得高于重庆市药交所平台交易参考价，即成交均价。
（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。
（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。
（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2019年 7月24日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认澄清，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

5.3、投标报价函金额与明细报价表不符的，以明细报价表累计金额为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20190724（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“显微镜”等医疗设备采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价明细表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  2 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　
法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　
日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价明细表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	投标报价

（总价）
	二次报价（总价）
	成交单价
	成交总价

	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	签字：
	签字：
	签字：
	签字：

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	二次报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

2、成交价栏在开标前需空白；
3、最小单位价在备注栏处填写；

4、本报价表单独封装。
附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（8%）
	8
	1、售后服务机构设置 （4 分）
所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 4 分。 

2、备品备件及易损件供应（4分）
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 4分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（8%）
	8 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 8分。
	

	
	
	业绩

（4%）
	4 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地二甲以上公立医院使用达10家以上得4分。
	以销售合同复印件为准。
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