
院内采购

竞争性谈判招标文件

项目编号：FJRYSC(2022)006J-1
项目名称：奉节县人民医院PCR扩增仪等医疗设备采购

采 购 人：奉节县人民医院

奉节县人民医院

2022年10月12日 

目    录
第一篇 采购邀请函…………………………………………………3 
第二篇 采购项目数量及质量技术要求……………………………5
一、采购项目一览表…………………………………………………5
二、主要技术参数……………………………………………………5
三、商务条款…………………………………………………………12
第三篇 报价供应商须知……………………………………………13
一、说明………………………………………………………………13
二、资格证明文件……………………………………………………19
三、响应文件…………………………………………………………20
第四篇 评标办法……………………………………………………20
一、评审 …………………………………………………………….20
二、无效投标条款……………………………………………………22
三、废标条款 ……………………………………………………….23
四、合同授予 ……………………………………………………….23
第五篇 响应文件格式 ………………………………………………24
一、封面格式 ……………………………………………………….24
二、响应文件格式要求 …………………………………………….25
第六篇  附件 ……………………………………………………….26
竞争性报价函………………………………………………….27
设备采购竞争性谈判投标报价明细表……………………….28
耗材采购竞争性谈判投标报价表…………………………….29
技术响应偏离表……………………………………………….30
服务响应偏离表……………………………………………….31
质量保证书…………………………………………………….32
法定代表人资格证明书……………………………………….33
法定代表人授权委托书……………………………………….34
报价供应商诚信承诺书……………………………………….35
商务条款格式………………………………………………….36
第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

奉节县人民医院按临床业务开展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对奉节县人民医院PCR扩增仪等医疗设备采购项目实施公开招标，项目已按医院经济管理流程审批通过，资金已落实，同意对本项目所需服务采购按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）《政府采购竞争性谈判采购方式管理办法》（财政部【2014】214号文件）《奉节县财政局关于转发<财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知>的通知》（奉节财采【2020】1号），同意以竞争性谈判的方式，由本单位自行组织分散采购，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

一、项目编号：FJRYSC（2022）006J-1
二、项目内容：具体产品详见《采购项目一览表》
	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	备注

	PCR扩增仪等医疗设备
	427.4403
	5
	1
	该项目内所有投标产品国产及进口产品均可参加。


三、采购方式：竞争性谈判采购
四、资格条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，二、项目内容），并汇至采购人专用账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

2.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为以下指定的投标保证金专用账户，来款单位必须与投标单位一致，来款账户必须为本公司基本账户（账户确保能有效退回）。

投标保证金账户：

      银行名称:重庆农村商业银行奉节支行

      银行账号:3801010120010012310
      银行账户名称:奉节县人民医院

 3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）注意事项

1.各投标人自行确保来款账号的合法性和有效性，由此产生的无法退回、超期退回或其他法律责任由投标人自行承担。

2.各投标人未按上述要求递交投标保证金的作为无效投标，采购人在开标现场退还其投标文件。

3.若出现缴纳投标保证金异常的情况，投标人提供所缴纳投标保证金银行进账单原件到奉节县人民医院财务科办理查询或退回处理等事宜。
（三）保证金退还方式

1.未中标人的投标保证金，于《中标通知书》发出后五个工作日内按来款渠道直接退还。（法律法规规定的不予退还的情形除外)；
2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后五个工作日内按资金来款渠道直接退还。（法律法规规定的不予退还的情形除外)；
3.注意事项：在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》。中标人按采购文件要求及时领取，由此造成合同签订超期延期，自行承担损失和责任。

本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

六、应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2022年10月18日 14:30 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2022年 10月 18日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院小会议室。

七、报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：尹老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 13594823866
传    真： 023-56805001

2022年10月12日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

项目名称：奉节县人民医院PCR扩增仪等医疗设备采购
项目编号：FJRYSC（2022）006J-1
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	单价

最高限价

（元）
	总价

最高限价

（元）
	中标人

数量
	备注

	1
	PCR扩增仪
	20
	台
	180000
	3600000
	1
	96通道

	2
	生物安全柜
	8
	台
	55125
	441000
	
	双人

	3
	迷你离心机
	20
	台
	1785
	35700
	
	

	4
	涡旋混匀仪
	20
	台
	1323
	26460
	
	

	5
	移液器（排枪）
	15
	台
	1575
	23625
	
	八通道5-50微升

	6
	移液器（排枪）
	5
	台
	2600
	13000
	
	八通道1-10微升

	7
	单通道微量移液器
	20
	台
	1682
	33640
	
	1-10微升

	8
	单通道微量移液器
	20
	台
	1680
	33600
	
	5-50微升

	9
	单通道微量移液器
	20
	台
	336
	6720
	
	10-100微升

	10
	单通道微量移液器
	20
	台
	756
	15120
	
	20-200微升

	11
	单通道微量移液器
	24
	把
	367
	8808
	
	100-1000微升

	12
	试管架
	1000
	个
	14
	14000
	
	6*8孔

	13
	加样槽
	20
	个
	55
	1100
	
	八通道排枪配套

	14
	板架
	20
	个
	3
	60
	
	八连管用

	15
	小黄板
	80
	个
	3
	240
	
	转移8联管

	16
	加样枪架
	20
	个
	136
	720
	
	

	17
	可移动紫外灯
	5
	台
	1522
	7610
	
	

	18
	冰柜
	1
	台
	13000
	13000
	
	-20℃ 400升


主要技术参数
产品1、PCR扩增仪
技术参数：
一、技术要求：

1.适用耗材：样本容量96×0.2mL，可用12×8联管，96孔板(半裙板、无裙板)。

2.样本通量：96孔（整板）
3.反应体系：5-100μL
4.线性范围：1～1010copies
5.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术。

6.控温模式：依据加液量可自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。

7.控温范围：4.0～105.0℃

8.控温精确度：≤±0.1℃

9.温度波动范围：≤±0.1℃
10.温度均匀性：≤±0.32℃ 

11.梯度温度：12列梯度温度，模块梯度范围为1～36℃。

12.热盖温度范围：30℃～110℃，全封闭3D电动热盖，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便。

13.仪器采用TAS技术，能提高模块的控温精度及温度均一性。

14.具有SOAK低温保存功能。
15.激发光源：长寿命LED光源，免维护。

16.检测器：光电倍增管PMT（管底检测、耗材开放、适用广、成本低），避免边缘效应，免于进行ROX校正，检测灵敏度高。

17.部分荧光染料：F1:FAM、SYBR Green I等； F2:VIC、HEX、TET、JOE 、CY3、NED、TAMRA等；F3:ROX、TEXAS-RED等；F4:CY5、Quasar-670等。

18.荧光检测波长：500-800nm

19.激发光波长：300-800nm

20.检测通道:≥4个

21.扫描方式：底部荧光扫描方式，可全板扫描或指定行扫描，光程短、准确度及重复性高。
二、软件系统：

1.操作界面：全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面，参数可储存。

2.软件功能：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；梯度功能、自动增益调节等。
3.模板功能：可自定义实验报告格式，预存多种行业实验报告模板。
4.具备文件内容备注功能、样本资料记录功能、文件运行显示功能、检测数据分析功能、分析结果输出功能、故障保护和报警功能、阴阳性分色显示等功能。
5.支持：Microsoft: Windows 7/Windows 8.1/Windows10。
6.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据。
7.多种接口供选：与计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙；可连接平板电脑操作。

8.随机配备戴尔（DELL）Latitude 3420 14英寸商用轻薄便携笔记本电脑。
产品2、生物安全柜

技术参数：
1.达到Ⅱ级生物安全，30%气体外排，70%气体循环。

2.工作区宽度≥1500mm，适合双人操作。

3.要求前窗10度倾角设计，方便操作。

4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围。

5.玻璃门上沿有气幕保护，能防止工作区内外气体交互。

6.凹盘式工作台设计，可防止液体倾洒后外溢。

7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级≧10级。

8.前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃。

9.配备两个气压传感器。

10
.底脚材质为不锈钢，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，可防止微生物滋生。

11
.负压通道需设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行。

12.风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定。

13.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s。

14.噪声：≤66dB（A）

15.人员保护要求：采用碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105。

16.产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU。

17.交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU。

18.实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速可同时显示。

19.前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护。

20
.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯能自动关闭。

21
.一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行。

22
.可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间。

23.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。

24.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。

25.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。

26.需具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书。

27.风压传感器：可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时有自动提示。

产品3、迷你离心机
技术参数：

1.外壳材质为高强度工程塑料模具一次成型。 

2.采用BLDC无剧电机驱动，噪声≤51dB(A)，运行平稳。

3.数字显示，采用单片机闭环控制，实时测速，转速精度高。

4.升速时间可调，可灵活适应不同实验离心收集需求。

5.具有电子刹车功能，能实现3秒停机节约实验时间。

6.具备门盖保护功能，开盖自停，确保安全。

7.转速800-6000 r/min可调，时间1秒-99分59秒可调。

8.采用AC100-240V宽范围电源输入，能适应不同实验环境。

9.可选装锂电池组，无需外接电源实现户外离心实验。

10.标配三合一角转子(8x1.5/2ml+6x0.5m1+2x8x0.2m1），可适用平底管和冻存管，无需更换转子和适配器。便能实现2.0ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml 8联管的同时离心。

11.适用实验中低速微量管的沉淀和离心，最大离心力
≥2200 Xg。

12.电  源：AC 100-240V， 50HZ/60HZ

13..外形尺寸：200x170x130mm±5%

14.重量：主机不带电池组情况下≦1.2kg。

产品4、涡旋混匀仪
技术参数：
1.适合短时间（点动）或长时间连续工作。                                     

2.转速范围：0-3000rpm无级调速。

3.轴承设计方式要求为偏心球，振动头安装方便。

4.不少于9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等。

5.底座材质要求为硅制，超强防震，适合高速工作。

6.整机稳固，可选配真空吸盘脚。

7.运行周转直径：≧4mm

8.振荡方式：圆周

9.运行方式：连续运转/点动。

10.转速显示：刻度

11.防护等级：不低于IP21。
产品5、5-50微升移液器（排枪）
技术参数：
1.8道移液器的量程涵盖：5-50ul

2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，使移液更轻松。

3.旋转计数器旋钮可选择分液量，计数器稳定不滑脱，避免锁定装置造成的繁琐操作。

4.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

5. 数字视窗，一目了然设定量程。   

6.采用耐热材质，下半支可高温高压灭菌。 

7.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。

8.各种量程的8道移液器适用于标准96孔板。

9.移液器下半部分可360度旋转，方便移液。

10.每道管嘴都配有独立活塞装置，组件可拆卸便于维护，方便维修保养。

11.管嘴连件采用复合材料制成，具有高化学稳定性，密封性能优异。

12.管嘴推出器快捷简便，方便操作。

13.标配校准保养工具，易于维修保养。

14.适配广泛，兼容各种品牌管嘴。

15.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品6、1-10微升移液器（排枪）
技术参数：
1.8道移液器的量程涵盖： 1-10ul

2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，使移液更轻松。

3.旋转计数器旋钮可选择分液量，计数器稳定不滑脱，避免锁定装置造成的繁琐操作。

4.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

5. 数字视窗，一目了然设定量程。   

6.采用耐热材质，下半支可高温高压灭菌。 

7.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。

8.各种量程的8道移液器适用于标准96孔板。

9.移液器下半部分可360度旋转，方便移液。

10.每道管嘴都配有独立活塞装置，组件可拆卸便于维护，方便维修保养。

11.管嘴连件采用复合材料制成，具有高化学稳定性，密封性能优异。

12.管嘴推出器快捷简便，方便操作。

13.标配校准保养工具，易于维修保养。

14.适配广泛，兼容各种品牌管嘴。

15.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品7、1-10微升单通道微量移液器
技术参数：
1.手动可调式，移液器涵盖量程1-10ul。

2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品8、5-50微升单通道微量移液器
技术参数：
1.手动可调式，移液器涵盖量程5-50ul。

2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品9、10-100微升单通道微量移液器
技术参数：
1.手动可调式，移液器涵盖量程10-100ul。

2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品10、20-200微升单通道微量移液器
技术参数：
1.手动可调式，移液器涵盖量程20-200ul。

2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品11、100-1000微升单通道微量移液器
技术参数：
1.手动可调式，移液器涵盖量程100-1000ul。

2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

产品12、试管架
技术参数：
1.规格要求：18mm*6*8孔。

2.材质要求：PS材质。

3.用途：可放试管或离心管。

产品13、加样槽
技术参数：
1.可配套本项目8通道移液器（排枪） 0.5-10ul, 5-50ul, 50-300ul使用。
产品14、板架
技术参数：
1.可配套本项目8连管使用。
产品15、小黄板
技术参数：
1.可配套本项目转移8连管使用。
产品16、加样枪架
技术参数：
1.线性移液器支架，可同时放置≧6支单道或多道移液器
产品17、可移动紫外灯

技术参数

1.输入功率：≦132VA

2.电源电压：220V 50Hz

3.定时范围：定时器能在0—60分钟内任意调节消毒时间，定时器工作完毕，有声音提示功能。

4.灯臂角度可调节，调节角度0-180度。

5.紫外线灯管辐射强度（30W）额定值：107uW/cm2  ； 初始值不低于100 uW/cm2

6.采用双灯管结构，也可以单独使用，配置双端无臭氧紫外线杀菌灯（ZW30S19W）2支。

7.紫外线波长：≧253.7nm  

8.手推移动式，I类，连续运行设备。

产品18、冰柜

技术参数

1.适用于保存血浆、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。

2.温度范围-10°C～-20°C可调节，控温精度0.1℃。

3.有效容积≥400L

4.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>20小时。

5.具备多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

6.微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃。

7.箱体长度尺寸≤1650mm

8.门体上部带锁设计，方便操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。

9.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用麻纹铝板材质，不生锈。

10.具有医疗器械注册证。

三、商务条款

（一）招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在中标通知书发出后5个日历日内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证所提供货物为近1年内生产，且到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期整机质保达到3年（人为损坏除外），自设备验收合格之日起计算。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（如有）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

2.3、开机率保证

中标人需保证所提供产品质保期内开机率≧95%（按365日/年计算，每年停机不超过18天）。
3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、器械停产后零配件、耗材供应时间≥5年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）付款方式：

1. 设备采取安装验收合格后付款90﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。

2.首次入围供应商在合同签订前中标人须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金（注：已合作供应商中标后可不缴纳，但违约后将按同等标准处罚，罚金在往来货款中扣除）。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目内产品除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期挂网价，否则，视为无效报价。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）。

（七）谈判程序：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（2分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

（八）成交原则

1.评审办法

1.1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2.若供应商的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3.成交价格=成交供应商的最后议价

2.评审细则：

2.1、资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2、对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3、若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判的，只能按照一家供应商计算。谈判时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

2.4、成交供应商的确定：

⑴“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商为无效谈判。

⑵谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

⑶谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

⑷采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

⑸成交供应商的变更

 eq \o\ac(○,1)成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

 eq \o\ac(○,2)成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

2.5、出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

⑴因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

（九）成交通知

1.成交供应商确定后，采购人将在电话通知 成交结果。

2.结果生效后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4.如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《成交通知书》。

（十）询问和质疑

1.询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

2.质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

2.1、质疑时限、内容

（1）供应商对采购文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。
（2） 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起一个工作日内向采购人提出。

（3）供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果发出期限届满之日起一个工作日内向采购人提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.2、质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2.3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可自行拟稿。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）。

（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）。

（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
（二）签署、密封和标记：
　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2022年10月14日14:30之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
第四篇   评标办法

一、评   审

（一）评审会议：
　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　5.修正错误原则：响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认澄清，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

5.3、投标报价函金额与明细报价表不符的，以明细报价表累计金额为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评审原则和方法：
1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

4.符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量符合招标文件要求。

	
	
	投标文件格式
	投标文件格式及封装符合招标文件要求

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止日期后九十天内。


5.评标标准：本项目采取低价评标法，评分因素、权重、及标准如下：

设备采购低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（100%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数条款满足招标要求的前提下。

	2
	评标价计算办法


	1、投标货物相应技术参数高于招标技术参数要求的，不降低评标价格。

2、技术参数低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加5%作为评标价格。
	技术参数条款负偏离3条以上（不含3条）为无效投标。


（三）澄清有关问题：
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后议价。

二、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；
（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

四、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第五篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC（2022）006J

项目名称：奉节县人民医院PCR扩增仪等医疗

设备采购

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性谈判报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第六篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价明细表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式

附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  2 份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　

法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　

日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价明细表

	招标编号：

	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	投标报价

（总价）
	二次报价（总价）
	成交单价
	成交总价

	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	签字：
	签字：
	签字：
	签字：

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；

2、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；

3、二次报价、成交单价、成交总价需空白；
       4、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	二次报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：1、本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

2、成交价栏在开标前需空白；

3、最小单位价在备注栏处填写；

4、本报价表单独封装。
附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表
（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书
奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起90日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

PAGE  
3

