奉节县人民医院竞争性谈判采购
招标文件

招标编号：20170908
根据我院业务发展需要，特对部份设备和耗材进行招标采购，欢迎资质合格的供应商前来参加。
一、采购内容：
第一包：20170908-1（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	电子视频喉镜（成人款）
	1
	台
	2万元∕台
	手术治疗设备


第二包：20170908-2（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	无创呼吸机
	1
	台
	12万
	


第三包：201700908-3（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	除颤仪
	1
	台
	8万
	


第四包：20170908-4（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	腹水超滤浓缩回输机
	1
	台
	15万
	


第五包：20170908-5（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	最高限价
	备注

	1
	超声刀手柄线
	1
	条
	HP054
	3.6万元∕条
	单一来源

	2
	超声刀手柄线
	1
	条
	HPBLUE
	3.4万元∕条
	

	3
	超声刀刀头
	签年供货协议
	把
	Har9f
	
	用于开放手术


第六包：20170908-6（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	超声治疗固定贴
	签年供货协议
	片
	
	肿瘤科耗材


第七包：20170908-7（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	一次性切口扩张器
	签年供货协议
	个
	变高型
	外科手术耗材


第八包：20170908-8（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	等离子电极
	签年供货协议
	支
	双极杆状
	泌尿外科手术耗材

	2
	等离子电极
	
	支
	双极环状
	

	3
	等离子电极
	
	支
	双极铲状
	


二、主要技术参数：
第一包：电子视频喉镜（成人款）
1、图像分辨率：不小于 3.51lp/mm。
2、光源照度：不小于 600lx。
3、色温：不小于 5000k。
4、镜头系统分辨率：640 x 480。
5、显示屏尺寸：2.4 英寸彩色液晶显示屏。全金属外壳：手柄及显示屏主壳。
★6、显示屏旋转角度：前 50°、后 37°、左 90°、右 180°，公差±2°。
★7、喉镜具有防雾装置。（产品注册登记表注明）
★8、具有照相、摄录功能。
9、一次性使用电子视频喉镜片尺寸：
（成人大号）：长 114mm，宽 16mm，适用范围：50-120kg，公差±1mm
（成人中号）：长 106mm，宽 15mm，适用范围：40-100kg，公差±1mm
（成人中号卡槽）：长 106mm，宽 17mm，开口度：17mm，适用范围：40-100kg，7.5-6.0 号导管，公差±1mm
第二包：无创呼吸机
★1、操作界面：全中文操作界面，具备疾病类型初始设置四种分类: 限制、阻塞、OHS、正常。

★2、通气模式:  CPAP、S、S/T（PS）、T、PAC、 具有2个预设模式，适合不同病人、不同情况下的使用。
3、压力范围:  IPAP 2-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O 。
4、呼吸频率:  5-60 bpm，目标肺泡通气量：1-30 L/min
，目标呼吸频率：8-30 bpm。
5、潮气量：50-3000mL。
6、吸气时间（Ti）：0.2-4s，吸气时间窗控制： Ti Max：0.3-4.0 sec； Ti Min： 0.1-TiMax sec。
7、延迟时间:  OFF-45分钟（5分钟一增量）
8、吸气上升时间: 90-900 ms，吸气下降时间：100-400ms。
9、供气流速≥200L/min, 漏气补偿≥40L/min。
10、吸气灵敏度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高），呼气敏感度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高）。

★11、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、氧浓度监测；多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、趋势图。 
12、信息菜单参数：睡眠质量（睡眠时间段、使用情况、面罩试戴情况、呼吸暂停指数）和睡眠报告（时间段、使用天数、使用>4小时的天数、每天平均使用小时数、使用小时数、吸气压力、呼气压力、漏气量、潮气量、呼吸频率、肺泡分钟通气量、自主呼吸百分比、呼吸暂停指数、总AI）。
13、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警。

14、数据存储：可储存365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据；可使用 USB或电缆与电脑传输数据。
★15、内置电池使用时间：两小时以上，可用于院内院外无创/有创转运使用，面罩匹配数据库：全脸面罩、鼻罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩。
第三包：除颤仪
1、 工作环境：可适应要各种复杂的环境要求，满足临床在不同环境中的使用。
1.1、工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）；
1.2、工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃；
1.3、环境湿度0到95%；
1.4、防水/ 防固体颗粒：达到防护等级 IP21。
2、
性能要求：
★2.1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；
2.2、除颤能量：最高能量≤180J；
★2.3、充电时间：充电到推荐治疗能量150J≤ 3秒，每次充电到最高能量时间≤ 5秒；
2.4、全中文操作界面及语音提示；
2.5、标配手动除颤、AED和同步电复律功能，AED模式下带语音提示功能；
2.6、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒；
2.7、AED模式：除颤提示的特异性和敏感性符合AAMI DF-39指南；
★2.8、成人、儿童一体化除颤电极板，必需具备胸壁阻抗接触指示灯；
2.9、具备成人及婴幼儿/儿童AED模式一键切换按钮，实现一键切换病人类别；
2.10、高分辨率彩色TFT显示屏；
★2.11、显示屏≥6.5寸；
2.12、主机≥3道波形显示；
2.13、可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏；
2.14、心电监护性能：
心率显示范围和精度：15次/分-300次/分，心率报警设定范围：30次/分-200次/分，心率报警延迟时间：≤10s，显示灵敏度转换：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV耐极化电压：〉±300mV，扫描速度：25mm/s，共模抑制能力：＞90dB，频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz；
2.15、具备事件标志功能；
2.16、具备生命体征趋势回顾功能；
2.17、可选配血氧饱和度显示范围：0-100%；报警设置范围：低限：50%-99%、高限：51%-100%、分辨率：1%、报警延时：10秒；
2.18 可选配体外起博功能。波形：单相截顶幂指数波；电流脉冲：10mA-175mA；脉冲宽度：40ms；起搏速率：30bpm-180bpm；模式：按需模式或固定模式。
3、
电池：
3.1、电池上必需具备电量容量状态指示灯；
3.2、设备所有功能全开时电池使用时间≥4小时，保证病人转运途中全程持续供电；
★3.3、必需为可重复充电锂电池 ；
3.4、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电；
3.5、电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。
4、 开关机自检功能：
★4.1、主机必需具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都必需具备每小时、每日、每周自检，方便医护人员随时查看设备健康状态；
4.2、每小时自检内容必需包括：检测电池、内部电源和内存等；
★4.3、每日自检内容必需包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测；
★4.4、每周自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路；

★4.5、主机必需实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥6次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果；
★4.6、主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。
5、 条图打印机：
5.1 、记录仪：50mm热阵列打印机；
5.2、连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG导联，附带事件注释和测量结果；
5.3、自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警；
5.4、报告：事件总结、操作检验、配置、状态记录和设备信息；
5.5、走纸速度：25mm/秒或50mm/秒。
6、数据存储: 

6.1、内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 12 小时的2 条持续 ECG波形，还有事件和趋势；
6.2、存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。
7、软件：系统要具有升级能力的设计（如NIBP，SPO2、起博等），以满足将来扩展新的临床应用的需求。
第四包：腹水超滤浓缩回输机
一、技术参数
1、 蠕动双泵设计，由自弹式蠕动泵两台组成。
2、 蠕动泵流速（使用φ8内径管路时）。
（1）蠕动泵流取及回输流速调节范围：50ml/min-400ml/min,步长1ml/min；
（2）流速误差：±10%。
3、 时间设定
（1） 设定范围：1min-180min，步长1min；
（2） 误差范围：±5%。
二、配置要求

1、双泵：可准确控制出腹腔的腹水流量、回腹腔的腹水流量和废液排出量。
2、进口电机：对腹水的出入量可以精确到1ml/min，数值可以根据患者身体状况随意调节，治疗针对性强，使用安全性高。
3、完善的电脑程序：可自动控制整个治疗过程，方便临床操作。
4、光电控制设计：治疗过程中随时打开系统中的任意一泵或两泵的盖子即可停止该泵的运转，确保泵运转时操作人员的安全。
5、腹水回输管路：具滤网设计，避免分子筛过滤腹水过程中，出现导致机体免疫反应的小分子纤维蛋白的沉积，最大程度的保护患者安全。
6、腹穿针：针侧壁要求有八个侧孔和柔软的套管，防止抽取腹水时腹水浓度过高而导致的针孔堵塞及操作时移动针的位置造成肠壁等软组织的损伤。
第五包：超声刀手柄线
1、功能：灰色手柄线（HP054）提供枪式刀头用于枪镜手术，蓝色手柄线（HPBLUE）提供剪式刀头用于开放手术。
2、工作原理：手柄线将主机与刀头连接起来，将电能转换为机械能，刀头高频震动（55500Hz)刀头接触组织氢键断裂，组织蛋白变性蛋白凝固封闭小脉管机械磨擦产生的组织内产热进一步凝闭血管在低温和最小侧向热损伤的情况下同时完成5mm及以下切割和凝固过程。

第六包：超声治疗固定贴

1、功能：可配合超声电导治疗仪进行药物吸收，通过超声渗入人体皮肤组织；
2、材质要求：由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成；

环形黏贴材料：采用有医疗器械产品注册证或备案号的企业生产的产品。
保护纸：采用压敏胶粘带隔离纸制成，背面不应渗胶，边角平整，不起毛，剥离强度应 ≥1N/cm，黏性部分撕离皮肤后，皮肤上应无残留粘性物质，对皮肤刺激应≤1级。铝片：具有一定的光洁度，各异向最大电阻值应≤1Ω。
第七包：一次性切口扩张器
功能：
1、在手术中能360°保护切口，预防三类切口感染、预防肿瘤切口种植转移、预防切口污染、保持切口湿润、预防切口组织被灼伤；

2、可以通过切口扩张器进入两把或三把器械同时进行操作，可以放入弯曲度更大的器械，可以开展单孔腔镜手术；

3、能360°无损伤撑开伤口，扩大手术视野，对切口张力均匀，能有效降低组织损 伤，防止切口组织渗血，避免金属拉钩压迫而造成术后伤口疼痛及淤血。
第八包：等离子电极
功能：
1、正负极一体式，有环状、杆状、铲状设计，可以做到薄切、精细切割、激光式汽化、剜除等不同手术要求，能避免接触部位灼伤和受刺激后造成腔道狭窄的危险；
2、双极凝切电极和双极电凝电极具有抓取、分离、凝固和闭合血管功能，可用于腹腔镜下永久闭合7 mm以下血管以及组织切割及凝血，开放手术永久闭合10 mm以下血管；

3、带记忆功能，可记录保存等离子双极电切电凝发射器主机手术模式及功率设定参数。
附加要求：

1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。
2、为确保产品的合法性，所有投标产品必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件2）。

3、第六包及第八包中标公司需免费提供与中标项目业务开展配套使用相关的治疗及手术设备，并承担该设备的维修、维护、保养费用，设备产权始终归中标公司所有。
三、项目资金：自筹资金，资金已到位。
四、资质要求：该项目遵循公平、公正、公开原则

1、必须是资质审查合格的投标人。
2、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件。

3、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定。

4、投标人资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 ；企业营业执照及税务登记证；产品注册证；产品经营授权书 ；法人授权委托书；进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）。

5、投标产品的主要技术指标、性能（可附彩页）。
五、谈判要求：
1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、报价要求：投标报价按医院统计模板报价（详见附件1、附件2），谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费等一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、商务部分与资质证明文件分开封投。

六、谈判程序：
1、评标工作由采购方负责组织，谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（5分钟）内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《第二次报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年不允许参加本院任何采购项目。

七、成交原则：
1、评标原则：如不满足规定参数实质性条款（*标志条款）要求，则按照废标处理（详见附件3、附件4）。

2、评审办法：
2.1、谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行审核，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序评定成交候选人，并编写评审报告。

2.2、若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。
2.3、成交价格=成交供应商的最后报价。
八、成交通知：
1、成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2、结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

九、竟争性谈判采购、时间、地点：

1、递交资质证明文件截止时间：2017年 9月 7日上午10：00 前（北京时间）。

2、递交谈判响应文件截止时间：2017年 9月 8日上午8：30 前（北京时间）。

3、地点：奉节县人民医院设备科

4、谈判时间：2017年 9月 8 日上午9点（北京时间）开始

5、谈判地点：奉节县人民医院行政会议室

十、采购人：奉节县人民医院

项目联系人：黄老师  联系电话：02356561416、18908266119
项目监督人：陈老师  监督电话：02356805001、18996510000         
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附件2：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表
附件3：奉节县人民医院竞争性谈判综合评标标准
附件4：奉节县人民医院竞争性谈判低价中标评标标准
附件1：设备采购投标报价表
	奉节县人民医院                                                 设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	供应商名称
	投标产品
	单位
	投标报价
	二次报价
	最终     谈判价
	签字

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	备注：依据二次报价结果，经评审专家评分最高公司进入招标最终商务谈判。


附件2：耗材采购投标报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	挂网价
	单位
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（60%）
	60
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（20%）
	20
	A起评分：

有效投标人的起评分为15分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过5分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；有*3条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（4%）
	4
	1、售后服务机构设置 2 分

所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 2 分。 

2、备品备件及易损件 2 分

根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 2分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（4%）
	4 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 4分。
	

	
	
	业绩

（2%）
	2 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地医院达10家以上得2分。
	以销售合同复印件为准。


附件4：低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于招标要求的每条需在报价基础上增加2%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条即为无效投标。
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