## Sheet2
附件1
奉节县人民医院医用非血管介入材料遴选要求
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 导丝 | 直径：0.032in-0.035in（0.82mm-0.89mm） 长度：150cm | 经输尿管镜碎石取石术 | 1 内芯具有可靠的扭控性和推送性； 2 带条纹标识，凸显导丝的运动轨迹； 3 亲水涂层，具有低阻力滑动性能； 4 柔顺的尖端设计，减少对尿道的损伤； 5 规格齐全，方便临床不同需求。
2 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 直径：10Fr-14Fr 长度：45cm/35cm | 经输尿管镜碎石取石术 | 1.弯曲角度：260°； 2.可匹配任意品牌输尿管软镜，前端金属鱼鳞纹 3. 通过负压吸引，可有效快速吸出肾盂肾盏系统内血液、脓苔及碎石粉末； 4.可兼容电子硕通镜达到可视置鞘，可取代部分软镜手术。同时可搭配测压控压主机，具有实时测量肾脏压力功能。
3 | 输尿管支架 | 直径：5Fr-7Fr，长度：14cm-68cm | 输尿管支架置入术、经输尿管镜支架置入术、输尿管单J管置入术 | 1、用途：输尿管和膀胱介入治疗后，从肾脏排出尿液至外部尿液收集系统；新膀胱术后的尿液引流；输尿管经皮造瘘时的尿液引流；在膀胱切开术或膀胱置换术中手术区域内的尿液引流。2、聚亚安酯材质或聚氨酯材质，含有支架、导管接头。3.可调管壁ph值环境AST pHreecoat疏水氨基甲酸脂涂层，减少钙盐结晶。 4.温敏材料，置入体内更柔软，舒适度高。 5.整圈双猪尾，头段渐细，X光下可显影。 6.可用于365天内的长期留置。 7.包装内含支架管，不透射线标记带的推送导管，猪尾矫直器。
4 | 经皮肾穿刺套件 | 扩张器：标准型8Fr-18Fr 穿刺针：16G-18G 导丝直径：0.035in，长度：80cm 可撕裂鞘管内径：18Fr 肾造瘘外径：16Fr | 经皮肾镜内切开成形术 | 1 含可视穿刺针、导丝、扩张器、肾造瘘管、可撕开鞘（扩张器）组成。 2 可提供扩张器外径的规格是16F（五扩一鞘）、18F（六扩一鞘）、20F（七扩一鞘）、22F（八扩一鞘）、24F（九扩一鞘）。 3 可视穿刺针内芯采用真空设计，并预留注水口。 4 穿刺针、导丝、扩张器、可撕开鞘在X射线下显影清晰。 5 带可拆卸负压吸引接口。
5 | 等离子双极电极 | 各型号 | 前列腺电切术、膀胱肿瘤电切/经尿道前列腺汽化电切术 | 1、医疗器械注册证为Ⅲ类的医疗产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。 2、具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm-570mm多种规格长度。
6 | 输尿管支架管 | 各型号 | 输尿管支架置入术、经输尿管镜支架置入术、输尿管单J管置入术 | 用于介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支架、引流作用，滞留时间不超过30天。
7 | 探针 | 各型号 | 碎石取石术 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪（瑞士EMS Swiss DolorCLast Smart）设备的附件，安装于碎石设备的手柄上，用于击碎人体结石。
8 | 脱细胞异体真皮 | 各型号 | 烧伤皮肤治疗、阴茎增大增粗术 | 1.该产品可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。
9 | 钬激光专用导光光纤 | 各型号 | 配合设备钬激光使用 | 钬激光治疗机（ACU-H2H型 90W）上使用。
10 | J型导管 | 各型号 |  | 供尿管支撑、引流用。
11 | 输尿管改道术支架 | 各型号 |  | 用于输尿管-回肠通路构建与可控性尿流改道术中放置以支撑输尿管。
12 | 微创扩张引流套件 | 各型号 | 经皮肾镜内切开成形术 | 用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用。
13 | 一次性使用电子膀胱肾盂镜导管 | 各型号 |  | 电子内窥镜图像处理器配套,通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像。
14 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 各型号 | 经输尿管镜碎石取石术 | 供消化、泌尿等诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。
15 | 多糖止血修复生物胶液 | 各型号 |  | 用于非慢性创面的覆盖和护理。适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，能对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，能有效防止渗血，对创面组织修复有辅助作用。
16 | 一次性使用抗菌落沉积导尿管 | 各型号